| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外烟气分析仪 | 1、主要特点 仪器是采用进口长光程多组分检测器，以非分散红外吸收法(NDIR)为核心。 主要用于固定污染源排放中NOx、SO2、O2、CO2等烟气成分的分析，尤其适合低温、高湿、低浓度排放等现场监测 高精度非分散红外吸收法测量原理，可同时分析多种烟气成分 具有高效滤尘、加热、除水一体预处理器，降低SO2损失 实时测量并显示烟气数据，自动累计计算平均结果 具备故障自检、自动校零和校标功能 静态化分析模块配合长光程气室 温度、压力和水汽补偿算法 探测器差分算法，有效避免光源非一致性的干扰 宽温、高亮、彩色触摸屏，简单的操作界面 交、直流双供电模式，且带有机内加热功能，保证严寒地区正常工作 高效尘过滤装置，便于清洗，有效保护分析仪 工业级密封箱体，防尘、坚固、耐碰撞 微型热敏打印机，对存储大容量数据进行实时快速、低噪声打印输出 精密采样泵，耐腐蚀，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能 配备滤尘、加热、除水一体式烟气预处理系统，对烟气进行除尘、脱水处理。采用大功率帕尔贴制冷器，双级制冷，制冷温度灵活可调，能将烟气中的水分快速冷凝排出，最大限度减小烟气吸附，避免SO2等气体被冷凝水吸收而造成测量结果偏低，且无后期耗材更换费用 （1）采用液晶屏实时显示主机状态； （2）具备冷腔自动冲洗功能，阻止管壁冷凝水对烟气的吸附； （3）采用双级蠕动泵脱水、自动排水系统，脱出的水蒸气可定时自动排出，保证烟气预处理系统可以长期无人值守情况下使用； （4）取样器及伴热管一体化设计，加热温度可调； （5）取样器前端过滤器使用0.1μm钛合金过滤滤芯，有效保护后端分析仪； （6）可精确控制取样器及伴热管温度、制冷温度、采样泵和排水； （7）配内置氮氧化物转换器，转换效率高达95%以上。 2、执行标准： JJG 968-2002 《烟气分析仪》 HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》 HJ 629-2011 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》 HJ 692-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》 3、技术指标： 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 烟气温度; (0～500)℃; 0.1℃; 优于±3.0℃. 等速采样流速; (5～45)m/s; 0.1m/s; 优于±5.0%. 烟气动压; (0～2000)Pa; 1Pa; 优于±1%FS. 烟气静压; (-30～+30)kPa; 0.01kPa; 优于±1%FS. 烟气采样流量; 1.0L/min. 仪器噪声; ＜60dB(A). 烟气浓度技术指标. O2（电化学）; (0～30)%; 0.1%; 示值误差：≤±5％ 重复性：≤2.0％ 响应时间：≤90s 稳定性：1小时内示值变化≤5％ NO系统偏差：≤±5.0% C.S.. SO2（红外）; (0～2860)mg/m3; 1mg/m3. NO（红外）; (0～1340)mg/m3; 1mg/m3. CO红外; （0-20000）ppm; 1ppm. 烟气预处理器参数： 加热温度; (100～180)℃. 半导体制冷能力; 双级制冷，2.0L/min（最大）. 制冷温度; (0～9)℃可调. 出口露点; ≤5℃. 过滤粒径; 0.1μm. 预热时间; ≤30min. 工作环境温度; (0～40)℃. 取样器长度; 1.0m（可定制）. 伴热管长度; 2.5m（可定制）. 氮氧化物转换器的转换效率; >95%. 4.配置： 主机一套、烟气预处理器一套、打印机一套、S型皮托管一套 ★投标时须提供生产厂家出具的加盖厂家公章的售后服务承诺书。 ★投标时须提供加盖厂家公章的彩页、技术证明文件。 | 1台 | 3年 |
| 2 | 全自动热解析仪/解吸管活化装置 | 一、全自动热解析仪仪器特点和主要功能 1. 可以自动运行最多20个样品，无需人员值守； ★2.开机自检，故障报警和提示，自动定位、校准样品盘； 3. 微机程序控制，主要功能有： ⑴ 方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间； ⑵ 解吸区、进样阀、样品传输管和二次解吸区，四路均单独加热控温； ⑶ 设定好分析程序，按下运行键自动完成全部样品分析； ⑷ 可以根据用户需求增加常温二次解吸部件或低温二次解吸部件； ⑸ 可同步启动GC、色谱数据处理工作站，也可用外来程序启动本装置； 4. 本机自带标样模拟采样的功能，可以更方便的通过热解吸仪制作工作曲线； 5. 可加载自带的采样管活化程序，自动活化解吸后的采样管； 6. 通过时间编程，自动实现解吸、吹扫吸附、再解吸、进样、反吹清洗等功能； 7. 采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形； 8. 样品传输管和进样阀有自动反吹功能，避免了不同样品的交叉污染； 9. 为了配套进口气相色谱仪使用起来更方便精确，本仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口，连接方便； 10. 对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管； 11. 进样针头更换方便，可连接国内外所有型号的GC进样口。 二、技术参数 1.解吸1温度控制范围： 室温—400℃ 以增量1℃任设； 2.阀进样系统温度控制范围： 室温—220℃ 以增量1℃任设； 3.样品传送管线温度控制范围： 室温—240℃ 以增量1℃任设 （为了操作安全，传送管线温度控制采用低压供电）； 4.解吸2温度控制范围： 室温—400℃ 以增量1℃任设； （升温速率〉2000℃/min） ★5.冷阱温度控制范围： -35℃—50℃ 以增量1℃任设 （采用最先进的电子制冷装置，无需液氮制冷） 6.温度控制精度：< ±0.1℃； 7.温度控制梯度：< ±0.1℃； 8.样品位：20位 ★9.解吸回收率：〉98%（和组分有关）； 10.反吹清洗流量：0～100ml/min （连续可调）； 11.模拟采样流量：100ml/min； 配置清单 1、全自动热解吸仪（1台） 2、备件（含备件清单 见下）（1套） 3、安装使用说明书（1份） 4、产品合格证及保修卡（1份） 备件清单： 序号; 品 名; 规 格; 单位; 数量. 1; 二次捕集管; /; 支; 1. 2; 不锈钢采样管; Tenax 200mg; 支; 20. 3; 不锈钢采样管; 活性炭; 支; 10. 4; 捕集管密封圈; 石墨; 个; 2. 5; 采样管密封垫; 黄垫+绿圈; 套; 50. 6; 采样管密封垫; /; 个; 20. 7; 采样管密封螺母; 上、下; 套; 20. 8; 三通接头; M8×1; 套; 1. 9; 两通接头; M8×1; 套; 2. 10; 注射垫; φ9.5; 个; 10. 11; 气路软管; Ф3; 米; 2. 12; 不锈钢管; 1/16英寸; 根; 1. 13; 不锈钢衬管; Ф1.6; 根; 6. 14; 密封垫; 1/8英寸; 个; 10. 15; 密封垫; 1/16英寸; 个; 10. 16; 螺母; M8×1; 个; 6. 17; 保险丝; 5A; 个; 2. 18; 电源线; /; 根; 1. 19; 信号线; /; 根; 1. 20; 针头; 上、下; 根; 10. 21; 针头密封垫; /; 个; 10. 22; 模拟采样装置; /; 个; 1. 23; 读卡器; /; 个; 1. 24; 手写笔; /; 支; 1. ★投标时须提供生产厂家出具的售后服务承诺书并加盖公章。 ★投标时须提供加盖厂家公章的彩页。 解吸管活化装置技术性能指标 1. 恒温炉： 控温范围：室温～400℃，以增量1℃任设； 控温精度：±0.5%； 2. 活化（再生）或模拟采样吹扫氮气流量：0～1000mL/min连续可调； 3. 热解吸管尺寸：外经Ф6（或1/4英寸），长度不限； 4. 定时控制：0～99h99m连续可调； 5. 仪器功率：500W； 配 置 清 单 1、解吸管活化装置（1台） 2、备件（含备件清单 见下）（1套） 3、安装使用说明书（1份） 4、产品合格证及保修卡（1份） 备件清单: 序号; 品 名; 规 格; 单位; 数量. 1; 解吸管密封圈; φ6; 个; 20. 2; 三通接头; M8×1; 套; 1. 3; 气路软管; Ф3; 根; 1. 4; 衬管; Ф1.6; 根; 6. 5; 密封垫; 1/8英寸; 个; 10. 6; 螺母; M8×1; 个; 6. 7; 保险丝; 3A; 个; 2. 8; 电源线; /; 根; 1. 挥发性有机物采样器技术参数 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 采样流量; (20～200)mL/min; 0.1mL/min; 优于±3%. 流量稳定性; /; 优于±2.0%. 流量重复性; /; 优于±2.0%. 环境大气压; (70～130)kPa; 0.01kPa; 优于±5%. 带载能力; 100mL/min流量时，克服阻力20kPa以上. 工作温度; (-20～+50)℃. 数据存储能力; ≥100组. 电池容量; 11.1V 2.7AH. 电池工作时间; ≥12小时. 仪器噪声; ＜55dB(A). 重量; 约1.5kg. 整机尺寸(W×D×H)mm; 140×65×280. 电源; 外接12.6V 2A直流电源或内置锂电池. 功耗; ＜12W. | 1套 |  |
| 3 | 餐饮油烟取样器 | 1主要特点 1.1采样吸附、离心、冲击式等复合方法捕集油烟雾，阻力小，效率高，便于清洗 1.2捕集器与采样嘴为一体，使采样嘴吸附的油烟雾也尽收其中，捕集效率高 ★1.3结构一体化设计，S型皮托管、铂电阻、采样管有机组合，结构紧凑，同时检测流速、烟温等参数 1.4配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足 1.5手柄采用高强度复合材料模压成型 1.6管体及采样嘴全部用优质不锈钢材料精制而成，整洁、耐用 1.7外形美观，使用方便，易于携带 1.8精良的铝合金包装箱有效保护采样管，避免损坏 2、执行标准 GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准（试行） 3、技术指标 主要参数; 参数范围. 油烟采集效率; ≥95%. 皮托管系数; 0.84±0.01. 取样管长度; 标准0.8m. 测孔直径要求; ≥Ф90mm. 取样管耐温; ≤200℃. 4、产品配置 取样管一支、油烟专用采样嘴一盒、油烟滤筒十个、样品筒十个 ★投标时须提供生产厂家出具的售后服务承诺书并加盖公章。 ★投标时须提供加盖厂家公章的彩页。 | 2台 |  |
| 4 | 采样船 | 1、加厚6人夹网船 【气室】：3个 【人数】：6人 【承重】：≥750kg 【产品尺寸】：≥330*150*35cm 6人夹网船配件： 支架一个、拉丝底板一块、1对铝合金桨、大号脚踏气泵，船包一个,移动座板2块，抓绳一条，修补工具. 2、3.5匹发动机 动力类型:2冲程 最大功率：2.5kw/3.5hp 操作转速:4000-5000r/min 点火系统:CDI 启动:手拉反冲式 螺旋桨:3*7.25*5cm 齿轮比速: 2:1 尾板高度：42 cm 燃油与2冲机油对比: 20-25: 随机配件：配比壶一只，漏斗一只、水泵叶轮一个、工具包一套、启动拉绳、说明书等 | 6只 |  |
| 5 | 行政执法记录仪 | 屏幕尺寸：2.0英寸 主镜头光圈：F2.0 镜头数量：单镜头 拍照像素：1800万及以上 摄像像素：300万 画面视角：178° 影像分辨率：1296P | 30台 |  |