仪器设备技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭氧检测仪 | 智能双核自组网探测器是研发的新一代物联网防爆监测设备。该设备采用无线自组网技术，具有传输可靠、安装便捷、精度良好、低功耗、高效率、高智能等特点，可对其部署的区域进行高频度实时监测。气体探测器提供ppb精度。 1硬件参数要求 臭氧检测仪 精度等级：0-30ppm *电池供电，续航时间长达4年 *巡检频度：720~3600次/小时 *信号输出：无线传输；无线传输：自组网 *通讯方式：无线；全国范围内可读取数据 *远程服务功能：远端显示屏，可进行仪表设置 频段：2.4GHZ 发射功率：≤22dbm 安装方式：立管或壁挂安装 *防爆标志：Exd IIC T6 GB，并提供加盖生产厂家公章的防爆合格证书 最大电流：≤250mA 输入电压：内置电池供电：DC3.6V IP等级：IP66 壳体材质：铝合金 环境压力：86~106Kpa 环境湿度：<95%RH 环境温度：气体传感器：-20℃~+50℃；探测设备：-30℃~+80℃ 显示屏：显示模式：反射；背光：无背光；外形尺寸：52mm*22mm;可视范围：48mm*13mm 2监控物联平台 1）管理通道信息≥2000个，实时显示和更新通道浓度和状态；单通道趋势曲线查询，可查询各个通道最近30天趋势曲线； 2）系统配置功能，超级管理员用户可配置通道参数、系统及网络参数等； 3）分组管理，分层管理，依据权限不同，对不同仪表分组管理 4）记录查询功能，各权限用户可查询历史浓度、报警和故障记录，记录保存≥30天； 5）操作软件权属清晰，并提供加盖生产厂家公章的企业售后服务管理系统和金属检测系统计算机软件著作权登记证书。 3其它参数要求 1）无线发射器 ：自组网，频段：2.4GHZ ，发射功率：≤22dBm，传输距离1000m。 2）车载操作站：windows 10系统 3）气体采样系统：240L/min 4）流量计：玻璃转子，10-100L/min 4配置 1）智能臭氧监测仪 1台 2）无线发射器 1 套 3）车载操作站 1 套 4）监控物联平台 1套 5）气体采样系统 1套 6）流量计 1套 5售后服务 1.在河南有常驻售后工程师，保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等; 2.厂家需要对最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训； 3.质保期：质量保证期一年，终身维修； 4.投标时须提供生产厂家出具的加盖厂家公章的售后服务承诺书及加盖厂家公章的彩页或技术证明文件 | 套 | 1 |
| 2 | 非甲烷总烃检测仪 | 1 用途：用于环境空气及废气中总烃、甲烷、非甲烷总烃的分析。 2 工作条件 2.1 电源：220V±10%、50 Hz；环境温度：5-35˚C；环境湿度：20%～80%RH。 3 色谱主机 3.1加热区：7 路控温（含柱箱控温） 3.2载气控制：6 路压力数字化显示功能（工厂出厂时随所选进样器同时装配） 3.3显示器：*4.3"中文界面液晶触摸显示器. 3.4软件功能：各种程序功能（秒表、点火、记忆、自诊断、时间程序等） 3.5数据通讯接口：* USB通讯接口 三路模拟输出结构和信号线3根 3.6可安装接口：可最多选配3个进样器和3个检测器 3.7预留安装气体进样阀的位置及与MS/IR连用的接口 3.8柱箱 3.8.1尺寸：250×250×176宽×深×高（毫米） 3.8.2操作温度：室温上5℃—400℃（最小增量1℃） 3.8.3控温精度：0.5 % （±0.1℃） 3.8.4升温速率：0.1～40℃/min任意设定（室温上5℃～200℃）, 0.1～20℃/min任意设定（200℃以上） 3.8.5最大运行时间：650 min 3.8.6程序升温最大阶数：9阶 3.8.7程序升温重复性： 2 % 3.9进样口 *3.9.1柱压显示：数字显示 3.9.2柱压及流量控制：手动方式，新型稳流阀控制 3.9.3最高操作温度： 400℃（最小增量1℃） 3.9.4进样口数量：3 个，其中包括： 填充柱进样口1个 全钝化石英玻璃拟柱上进样口 1个 适用于530 µm 毛细管 隔膜清扫毛细管分流/不分流进样口1个：背压阀控制柱前压，手动调节分流比 3.10检测器 3.10.1氢火焰检测器FID 可适用填充柱/毛细管柱分析 主机或工作站控制自动点火 温控范围：室温+5℃-400℃ 最小检出限 ≤5 x 10-12 g/s（正十六烷） 基线噪音 ≤5 x 10-14 A 基线漂移： ≤1 x 10-13 A（30 min）开机稳定150分钟后 3.11数据通讯 3.11.1 数字信号 USB,9600波特率 3.11.2 模拟信号输出 -5 mV — 1000 mV 3.11.3 计算机或主机控制开始/结束 3.11.4 反控软件/数据处理软件 可以在Windows 2000、wingdows XP、Windows 7和Windows 8专业版系统下工作可以控制GC参数（进样器、柱温箱、检测器温度和检测器的如衰减、电流等参数）可以保存方法参数，随时调用，方法包含所有GC参数，用于控制GC和数据采集和评价，如积分、定量和报告。 4.配置要求： 气相色谱仪主机 1套 FID检测器 1套 十通进样阀 1套 甲烷填充柱 1根 总烃柱 1根 非甲烷总烃专用工作站 1套 非甲烷总烃安装测试启动工具 1套 玻璃针筒 2支 胶帽 100个 氢气发生器 1套 空气发生器 1套 高纯氮气 1套 甲烷标气10PPm/800ppm 各一套 电脑、打印机 一套 5. 质保期：质量保证期一年，终身维修，投标时须提供生产厂家出具的售后服务承诺书并加盖公章及加盖厂家公章的彩页或技术证明文件。 | 套 | 1 |