永城市人民医院医疗设备采购项目

招

标

文

件

招标编号：永中采【2020】001号

招 标 人：永城市人民医院

代理机构：永城市公共资源交易中心政府采购科

二零二零年一月

目  录

目  录	1

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	8

投标人须知前附表	8

一、	总则	11

二、	招标文件	12

三、	投标文件的编制	13

四、	投标文件的递交	16

五、	开标	17

六、	评标	20

七、	定标	23

八、	合同的授予	24

九、	其他	25

第三章  评标办法	26

评标办法前附表	26

第四章  合同条款	29

政府采购合同（货物类）	30

第五章  技术参数及要求	33

第六章  投标文件格式	35

一、	开标一览表	38

二、投标函	39

三、法定代表人身份证明	41

四、授权委托书	42

五、反商业贿赂承诺书	43

六、货物分项报价表	44

七、技术文件	45

1、	货物规格一览表	45

2、	投标产品技术资料	46

八、技术规格和商务条款偏差表	47

九、服务承诺	48

十、投标人资格声明文件	49

十一、中小企业声明函（若有）	50

十二、承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	51

十三、其它资料	52

第一章  招标公告

永城市人民医院医疗设备采购项目

招标公告

一、采购项目名称：永城市人民医院医疗设备采购项目

二、采购项目编号：永中采【2020】001号

三、采购预算金额：680万元人民币；

四、采购需求：

1、资金来源：自筹资金；

2、采购内容：医疗设备采购；

3、项目实施地点：永城市人民医院；

4、交货期限：合同签订后60天

5、质保期限：一年

6、标段划分：共分四个标段；

第一标段：口腔影像全景系统(口腔CT)，控制价：110万元；

第二标段：妇科盆底康复成套设备，控制价：250万元；

第三标段：西区手术室麻醉机设备，控制价：60万元；

第四标段：激光治疗仪（Nd：YAG倍频激光治疗仪），控制价：260万元。

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

（一）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。（财库【2011】181号、财库【2014】68号）；

（二）鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购政府部门公布的节能清单中所列的节能产品；

（三）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购政府部门公布的环境标志产品政府采购清单中所列产品。

六、供应商资格条件：

1、投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或加载统一社会信用代码的营业执照）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一年度的完整的经会计师事务所审计的财务审计报告）；

4、具有有效的医疗器械生产或经营许可证，生产或经营范围应包含拟投医疗器械，所投产品需具有医疗器械产品注册证；

5、本次投标不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：是。

八、获取招标文件

（一）时间：2020年1月18日至2020年1月23日下午17:30。

（二）地点：永城市公共资源交易中心官网；

（三）方式：网上获取；

（四）售价：招标文件获取免费。

凡有意参加投标者，请使用企业数字证书（key）登录永城市公共资源交易中心网站进入投标专区进行网上报名并下载招标文件。

特别提醒：未在永城市公共资源交易中心办理数字证书的供应商请在永城市公共资源交易中心登记入库办理数字证书。供应商报名操作说明书请在永城市公共资源交易网站下载专区下载。

九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点

（一）时间：2020年2月7日10时00分（北京时间）；

（二）地点：永城市公共资源交易中心二楼开标室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，不予受理。

（三）本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

十、开标时间及地点

（一）时间：2020年2月7日10时00分（北京时间）；

（二）地点：永城市公共资源交易中心二楼开标室。

十一、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告已在《河南省政府采购网》、《永城市政府门户网》、《永城市公共资源交易中心网》上发布。

公告期限为五个工作日。

十二、联系方式

采 购 人：永城市人民医院

联系地址：永城市欧亚路

联 系 人：梁先生

电    话：13837075369

代理机构：永城市公共资源交易中心政府采购科

联系地址：永城市浍河路

联 系 人：周女士

电    话：0370-5019918

发布人：永城市公共资源交易中心政府采购科

时间：2020年1月17日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

*在此期间CA数字证书请勿进行变更、延期等操作！

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统（http://www.ycggzyjy.com:7001/ggzy/）下载“永城投标文件制作系统SEARUN 最新版本”及CA签章工具，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统（http://www.ycggzyjy.com:7001/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 永城市人民医院医疗设备采购项目 |
| 2 | 采购编号 | 永中采【2020】001号 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 采购预算价 | 本项目采购预算价为680万元； |
| 5 | 采购需求 | 医疗设备采购； |
| 6 | 交货期、地点 | 第一、二、三、四标段交货期：合同签订后60天 交货地点：招标人指定地点。 |
| 7 | 质保期 | 第一、二、三、四标段：一年 |
| 8 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 9 | 签字、盖章要求 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 10 | 投标文件递交截止时间 | 2020年2月7日上午10时00分 |
| 11 | 投标文件递交地点 | 永城市公共资源交易中心二楼开标室 |
| 12 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 13 | 财务审计报告 | 提供近一年经审计的财务报告复印件 |
| 14 | 供应商资格条件 | 1、投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或加载统一社会信用代码的营业执照）； 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一年度的完整的经会计师事务所审计的财务审计报告）； 4、具有有效的医疗器械生产或经营许可证，生产或经营范围应包含拟投医疗器械，所投产品需具有医疗器械产品注册证； 5、本次投标不接受联合体投标。 |
| 15 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年2月7日上午10时00分 开标地点：永城市公共资源交易中心 |
| 16 | 开标程序 | 密封情况检查：由各投标单位委托代理人对密封情况进行检查并签字确认 开标顺序：按投标文件递交的逆顺序依次进行开标 |
| 17 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成：技术、经济类专家5人。 评标专家确定方式：开标前从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件的密封 | 投标文件应注明“正本”字样，“正本”用不透明的密封套进行密封，封套须加贴密封条；“开标一览表”与电子文档U盘一起密封在另一个封套内并加贴密封条，电子文档应与纸质版投标文件正本保持完全一致。 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”、“电子文档U盘、开标一览表”字样，封套上还应写明以下内容： - 所投项目名称； - 投标人的名称和地址，并加盖单位公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章； - 采购编号； （4）“在 年 月 日上午 时 分之前不得拆封”的字样。 |
| 20 | 投标文件份数 | 正本壹份、电子版壹份。 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·永城市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 21 | 付款方式 | 验收合格后，供方持永城市人民医院出具的验收结算单及发票办理结算，五年分期付款。 |
| 22 | 电子化采购模式 | 投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。 |

注：本招标文件中内容与投标须知前附表中内容不一致时以投标须知前附表中内容为准。

- 总则

- 适用范围

  - 本采购文件仅适用于第五章技术参数及商务要求中所述的货物及伴随服务。

- 合格的投标人

  - 具有独立承担民事责任的能力

  - 遵守国家法律、法规等有关规定

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

  - 有依法纳税税收和社会保障资金的良好记录

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

  - 投标人须知前附表中的合格投标人的其他要求

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 适用法律

  - 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

- 招标文件的约束力

  - 投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，则招标文件对招标人和投标人起约束作用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件包括：

- 投标邀请（招标公告）

- 投标人须知

- 评标办法

- 合同条款

- 技术参数及商务要求

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。

  - 除6.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后及时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人若对招标文件有任何疑问，应于获得招标文件后7个工作日内以书面形式向招标人提出澄清要求。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对采购文件无异议。投标人在获得招标文件7个工作日内没有对招标文件内容提出质疑的，招标人将视同投标人认可招标文件，之后再提出的对招标文件的质疑将不予接收。

  - 招标文件的澄清以书面形式发送给所有投标人，投标人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面形式给予确认，招标文件的澄清内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 招标文件的修改

  - 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有潜在投标人；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件截止时间。

  - 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后1日内以书面形式确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 投标文件的编制

- 投标语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。

  - 除技术规格及要求另有规定外，投标文件所使用的计量单位均采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

  - 投标文件的组成

- 开标一览表；

- 投标函；

- 法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

- 反商业贿赂承诺书；

- 货物分项报价表；

- 技术文件；

- 技术规格和商务条款偏差表；

- 服务承诺；

- 投标人资格声明文件；

- 中小企业声明函（若有）；

- 承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 其它资料；

  - 招标文件中的每个包是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆分标包投标将视为漏项或非实质性响应不予接受。

- 投标文件格式

  - 投标文件应包括本须知第10条中规定的全部内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

  - 招标文件中的每个包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此所投包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆分包进行投标将视为漏项或非实质性响应不予接受。

  - 投标文件及所有文件必须是打印件，并由投标人或经正式授权的代表签字，授权委托人必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权委托人在改动处签字或加盖公章后有效。

  - 电子文档、电子邮件和传真的投标文件均不予接受。

- 投标报价

  - 投标报价应是招标人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试）报价、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费、等，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

  - 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标时以单价为准。投标人应当无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

  - 投标总报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

  - 投标人对所投项目总价和每种货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何有选择性报价的投标。

  - 投标人除按评标委员会要求对其报价进行修正外，不得以任何理由在投标截止后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予与拒绝。

  - 投标人以人民币填报所有单价或价格，合同实施时亦以人民币支付。

  - 招标文件中未提供《中小企业声明函》和中、小、微企业认定证书或证明文件的投标人，不享受中小企业价格优惠评审。

- 投标有效期

  - 投标有效期为代理机构规定的投标截止之日后60日历天。

  - 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃中标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改投标文件。

- 投标文件份数和签署

  - 投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

  - 投标人应按本须知前附表规定的签字或盖章要求签署。

  - 全套投标文件应采用不可拆分方式装订。任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人法人代表或其委托代理人签字或盖章。

- 投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标文件应注明“正本”字样，“正本”用不透明的密封套进行密封，封套须加贴密封条；开标一览表除装订在投标文件之外，另一份和电子文档U盘一起密封在另一个封套内并加贴密封条，另附的开标一览表应与投标文件正本保持一致，电子文档应与纸质版投标文件正本保持完全一致。封套的封口处加盖投标人单位公章、由法定代表人或其授权代理人签字或盖章。

  - 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”、“电子文档U盘、开标一览表”字样，封套上还应写明以下内容：

- 所投项目名称；

- 投标人的名称和地址，并加盖单位公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

- 采购编号；

- “在 年 月 日上午 时 分之前不得拆封”的字样。

  - 未按本章第15.1、15.2项要求密封和标记的投标文件，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。同时，招标人有权拒绝接收未按招标文件规定密封和标记的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标文件的递交时间不得迟于“投标人须知前附表”中规定的截止时间，否则将不予接受。投标文件的递交见投标人须知前附表。

  - 招标人可以按第8条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期。在此情况下，招标文件购买者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 迟交的投标文件

  - 按照第17条的规定，招标人将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标文件。

- 投标文件的补充、修改和撤回

  - 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改与撤回，应按本须知第16条有关规定密封、标记后提交，并在内外层投标文件封袋上清楚标明“补充”或“修改”或“撤回”字样。在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

  - 从投标截止之日起至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。

- 开标

- 开标时间和地点

  - 开标时间：见投标人须知前附表。

  - 开标地点：见投标人须知前附表。

  - 招标人将按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。开标由代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

  - 投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人须派法定代表人或其委托代理人（委托代理人需出具授权委托书及本人身份证原件）准时参加开标会议，并在投标人签到表上签字并证明出席。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，将被视为认可开标结果，对开标过程无异议。

- 电子投标文件的解密

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

  - 电子投标文件解密异常情况处理

因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

- 开标程序

  - 主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

- 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

- 设有标底的，公布标底；

- 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、交货期、质量保证期及其他内容，并记录在案；

- 投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

  - 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其开标。

- 投标人未按投标人须知表规定的时间内递交投标文件的；

- 投标人未按时参加开标会的。

- 评标

- 评标及评标委员会的组成

  - 评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家，具体人数见投标人须知前附表。

  - 评标专家由招标人和监督单位代表在开标当天从相关专家库中随机抽取产生。评标委员会主任由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至向招标人推荐中标候选人。

- 评标过程的保密

  - 评标将采取全封闭的方式（不向其他投标人公布、透露其价格等信息）。评标开始后，直至授予中标投标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，中标候选人的推荐情况及其他任何与评标有关的情况均应严格保密。

  - 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和评标委员会施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。

- 投标文件的澄清、说明或补正

  - 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

  - 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，取代投标文件中被澄清的部分。

  - 根据本须知第25条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

- 投标文件中报价的修正

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价需由投标人法定代表人或其授权委托人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 对投标文件的评审

  - 评审程序：

- 首先由招标人代表对投标人进行资格审查，资格审查合格的投标人投标文件送达评标委员会评审。首先由评标委员会对所有递交的投标文件进行初步评审；

- 中小企业投标人投标价格折算（若有）；

- 通过初步评审的投标人按照第三章评标办法规定对投标人进行打分，按照得分进行排序，并向招标人推荐中标候选人。

  - 初步评审是指由评标委员会确定投标投标人是否具备投标资格及是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 初步评审分为资格审查和符合性审查两部分，其中任意一项未通过的都将被视为未通过初步评审，作无效处理。

    - 资格审查，有下列情况之一的未通过资格审查：

- 不满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 超出经营范围的；

- 不满足第一章“六、供应商资格条件”中的全部要求；

    - 符合性审查，有下列情况之一的未通过符合性审查：

- 投标文件签字盖章不满足招标文件要求；

- 投标文件份数是否不满足招标文件要求；

- 投标有效期不满足招标文件要求；

- 交货期、质保期不满足招标文件要求；

- 投标报价超过本项目采购预算价；

  - 投标文件出现下列情况之一者，应当视为无效投标文件：

    - 投标人未通过初步评审（资格审查、符合性审查）的；

    - 投标人以他人的名义投标、串通投标的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

    - 投标人提供虚假材料谋取中标；

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，并不能在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

    - 投标文件报价出现前后不一致时，投标人不确认修正的；

    - 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认的；

    - 违反国家有关法律法规的。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身，而不寻求外部的证据。未实质上响应招标文件要求的投标文件将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

  - 评标专家将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人竞争地位的公正性。

  - 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获得半数以上同意的即为通过，未获得半数同意的即为否决。

- 评标办法：详见第三章。

- 定标

- 确定中标人

  - 评审结束后，代理机构在2个工作日内将评审报告送招标人确认，招标人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告中推荐的中标候选人中确定中标人，经招标人书面确认后，中标结果将在《河南省政府采购网》、《永城市政府门户网》、《永城市公共资源交易中心网》等网站上进行公告，中标公告期限1个工作日。

  - 投标人对中标或者成交结果提出质疑的，有权按照相关法律法规规定的程序和时间要求进行质疑和投诉，但投标人须对质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，并对质疑和投诉内容的真实性承担责任。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 中标通知书

  - 在公告中标结果的同时，招标人向中标人发出中标通知书。

  - 中标通知书将作为进行合同谈判和签订的依据。

- 合同的授予

- 合同授予标准

  - 本招标项目的合同将授予按本须知第28.1款所确定的中标人。

  - 招标人将根据评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。当确定中标的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以按评标委员会推荐的中标候选人顺序顺延至第二中标候选人或重新进行招标。

  - 授标时更改采购货物数量的权力

  - 招标人在授予合同时有权对本招标文件规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其他的条款和条件作出更改。

  - 中标通知书发出7个工作日内中标人与招标人签订合同，否则视为自动放弃中标资格。

- 合同协议书的签订

  - 签订合同后，招标人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件、中标人的投标文件和澄清文件、中标通知书等文件资料，均应作为签约的合同文本的附件和基础。

  - 中标人不按中标通知书规定的时间内与招标人订立合同，则招标人将取消其中标人资格，给招标人造成的损失应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

  - 中标投标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)给他人。

- 履约保证金

  - 中标单位应以现金、银行转帐或银行保函的形式和合同中签订的数目向招标人交纳履约保证金（或银行履约保函），过期不交的，招标人将取消其中标资格，另行确定中标单位。

  - 若中标投标人不能按本须知第33款的规定执行合同义务，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

- 其他

- 其他事项

  - 本招标文件解释权属招标人。

  - 未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章  评标办法

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 供应商名称 |  | 与营业执照证等证件一致 |  |
|  |  |  | 签字或盖章 |  | 符合招标文件要求的签字、盖章 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证 |  | 具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或加载统一社会信用代码的营业执照） |  |
|  |  |  | 财务 |  | 提供近一年度财务审计报告（成立公司不足一年的不需提供） |  |
|  |  |  | 医疗器械生产或经营许可证 |  | 具有有效的医疗器械生产或经营许可证，生产或经营范围应包含拟投医疗器械 |  |
|  |  |  | 医疗器械产品注册证 |  | 需具有医疗器械产品注册证 |  |
|  |  |  | 联合体 |  | 不接受 |  |
| 条款号 |  |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  |  | 分值组成 |  | 商务标:30分 技术标:50分 综合标:20分 |
| 2.2.2 |  |  |  | 评标基准值计算方法 |  | 1.采购人的预算价为约束投标报价的上限。 2.以投标文件的有效投标报价和评标基准值相比，依据商务标评分标准确定供应商报价得分。 3.评标基准值：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准值。 |
| 条款号 |  |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.3（1） |  |  |  | 商务标评审 投标报价得分30分 |  | 投标报价得分=（评标基准值/供应商报价）×30分 |
| 2.2.3（2） |  | 技术标（50分） |  | 货物的技术参数 （0-25分） |  | 技术参数全部满足招标文件要求的得25分；负偏离一项扣3分，标“*”参数为关键性参数，不作为废标项，有一项负偏离扣5分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | 货物的质量、性能及实用性 （0-25分） |  | ①质量性能0-10分； ②技术的先进性0-10分； ③实用性0-5分。 |
|  |  | 综合标（20分） |  | 人员培训计划、安装调试方案 （0-10分） |  | ①为招标单位的操作人员进行免费培训，根据提出的培训计划规模及课程安排的完整性和合理性等具体情况酌情打0-5分 ②提供完备详尽的安装调试方案，根据安装调试方案的完整性和合理性等具体情况，酌情打0-5分。 |
|  |  |  |  | 质保期（2分） |  | 在满足招标文件要求的基础上每增加一年加1分，最多加2分。 |
|  |  |  |  | 服务承诺 （0-6分） |  | ①质保期内服务承诺0-2分； ②质保期外服务承诺0-2分； ③其他服务承诺0-2分。 |
|  |  |  |  | 认证证书（0-2分） |  | 生产厂家荣获认证ISO、CE认证、国际认可的产品专利证书等，三证齐全者得2分，否则不得分。 |
| 供应商综合得分＝商务标得分＋技术标及综合标得分 供应商的最终得分：评标委员会对供应商的技术标及综合标和商务标汇总后的算术平均值即为该供应商的综合得分。本办法计算过程中分值按四舍五入均保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |  |  |  |

第四章  合同条款

（双方自拟）

政府采购合同（货物类）

参考文本

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买    方：

卖    方：

签署日期：

合同书协议书

(买方)               (项目名称)中所需         (货物名称)经                       (招标采购单位)以              号招标文件在国内         （公开/邀请）招标。经评标委员会评定               (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书协议书

b.	中标通知书

c.	投标文件 (含澄清文件)

d.	招标文件 (含招标文件补充通知)

e.补充协议

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为       元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：                                                             。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订之日起    日内供货、安装调试完毕。

交货地点：招标人指定地点

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买  方：               			    卖  方：

名  称：(印章)                     名  称：(印章)

年  月  日                         年  月  日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

地    址：							地    址：

邮政编码：							邮政编码：

电    话：							电    话：

开户银行：							开户银行：

帐    号：					帐    号：

第五章  技术参数及要求

第一标段 口腔影像全景系统(口腔CT)

数量：1台

- 技术参数

- 高频直流发生器，最高频率140kHz；

- X射线发生器标称功率≥1750W

3、曝光模式：脉冲式曝光

4、X光球管焦点0.6×0.6mm；

5、管电压：最低管电压60Kv；最高管电压90Kv；

6、球管电流：4.2－13mA；

★7、X射线管组件最大热容量≥385KJ

8、头颅位/全景位

1）探测器： CMOS平板探测器

2) 图像体素尺寸：100μm×100μm 深度灰阶：14bit

3）全景最短扫描时间 5s

4）头颅图像水平区域170-260mm可调节

9、3D模式

1）探测器：CMOS平板探测器

2）图像体素：0.085mm、0.2mm、0.3mm不少于三种

3）扫描时间：10-20S，最短曝光时间4.5s

★10、视窗大小≥13×7.5

11、曝光控制要求：

1）V型光束准直仪，根据下颌前牙区结构特点，实现低剂量投照，让图像更加匀称清晰。

- 自动曝光控制，可根据不同的患者选择不同的曝光模式，也可手动调节kV和mA值，有脊骨补偿功能，减少脊骨对前牙区的影响；

3）分区曝光：3D模式通过智能化触摸式控制面板自由的在颌弓上任意选择投照的区域，进行曝光。全景成像均可分5个区域根据临床需要选择组合曝光；头颅侧位扫描水平和垂直均可以选择曝光区域；有专用的儿童准直仪，避免对儿童眼部曝光；

4）专利的低剂量技术（LDT）扫描

最低剂量≤32 DAP（mGy cm²），用户手册中提及

5） ADC 剂量率自动控制系统，可以通过患者头颅的宽度自动设置曝光的条件，避免由于X射线条件错误而导致影像质量下降，用户手册中提及。

10、全自动软组织筛选专利（AFC）

拍头颅侧位摄像中，使用可单独调节的软组织筛选仪，可自动识别面部软组织轮廓并调节相应曝光剂量，无需软件处理，为临床正畸治疗提供可靠的影像诊断，用户手册中提及。

12、定位要求：

1）耳杆内有金属球，可用于头颅侧位校准，头颅位有法兰克福水平激光定位线；

2）全景位有三条激光线，通过法兰克福水平线、中心矢状线和尖牙线进行精确定位，颌弓形态、大小可自动识别，无须人为手动选择，配合凸面镜，让患者更方便快速的配合操作者进行准确的定位；

3）*具备电动升降的下颌托升降功能；

4）3D扫描方式单次360 度全角度扫描，可获取更全面的数据，提供高清晰的成像质量；

13、全景位有多层全景功能，一次扫描获取五张图像

14、有根管模式和防伪影模式，根管模式下最小体素可达0.085mm，防伪影功能可去除种植牙、根管填充物等金属物体对3D图像产生的影响。

15、具有安全的双重紧急制动开关（全景位、头颅位）。

16、提供图像处理软件：

1）专业的诊断处理软件，符合DICOM 3.0标准，可与医院PACS系统兼容；

2）自动3D渲染功能，MPR模式和DENTAL模式可随意查看，进行横向、纵向和冠状断面的切片，也可根据颌弓和垂直与颌弓进行切片或自由任意方向的切片，最小切片厚度0.1mm；

3）具备图像全面处理、查看及打印功能，如可对图像进行角度、长度测量；可调节图像对比度、锐度、灰度；可定点标记、放大/缩小图像，描绘下齿槽神经管等；

4）可选自动融合模块，进行多个视窗图像的拼接功能，增加投照区域的大小；

5）可建立完整的病人图像信息数据库，包括病人资料，输出报告等一系列相关资料，方便查看和整理。

| 类别 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 功能及临床应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估 | 盆底生物刺激反馈仪 | 2 | 台 | 1.国际表面肌电评估金标准 Glazer 评估（7 分 46 秒）2.标准化 Kegel 模版训练； 3.神经肌肉电刺激/肌电触发电刺激；4.生物反馈治疗；5.心理训练； |
| 治疗 | 盆底生物刺激反馈仪 | 2 | 台 | 1.标准化 Kegel 模版训练；2.神经肌肉电刺激 /肌电触发电刺激； 3. 多媒体生物反馈；4.心理训练； |
|  | 磁刺激仪 | 2 | 台 | 1.盆底刺激治疗；2.骶神经刺激3.运动诱发检测； |
|  | 生物刺激反馈仪（产康） | 4 | 台 | 1.无痛产后康复：母乳喂养问题与泌尿生殖系统恢复； 2.腰背痛评估与解决方案：评估+电刺激； 3.形体恢复：腹直肌分离妊娠纹淡化，产后塑性； |

第二标段  妇科盆底康复成套设备

盆底生物刺激反馈仪技术性能参数

产品名称：盆底生物刺激反馈仪

类别：评估

产品技术要求及参数：

- *主机：原装进口，包括主机（含嵌入式软件）、上位机软件、电源适配器、USB数据传输线、阴道电极、直肠电极、贴片电极等。

- 产品适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可对患者的肌肉施加电刺激来帮助恢复患者的肌肉功能障碍。同时必须有阴道电极的独立注册证，要求是生物反馈类仪器。

3、 硬件要求

3.1专用的信号采集及刺激器，既可采集盆底表面肌电（SEMG），也可同时电刺激

（Stim），还可进行肌电触发电刺激（EMG Trigger Stim）；

*3.2具有动态存储功能，表面肌电采集及刺激器支持内置CF卡，支持数据的动态存储，便携使用，可以在床边进行数据存储；

*3.3单机可单独进行电刺激和生物反馈训练，使用方案式的治疗模式，有六大部位的治疗方案，可以进行自行编辑方案。配备手提包，方便携带，便于床边治疗；

3.4单机治疗可以对人体的不同部位的肌肉预置了标准的监测参数和工作流程，用户可以根据需要在列表中选择监测和电刺激部位，并且可以修改训练方案；

3.5刺激器内置嵌入式软件，采用触摸屏操作方便快捷，并可直接在刺激器中编辑治疗方案；

3.6电极接触不良时有自动断电的保护功能；

3.7该系统具有肌电触发—神经肌肉刺激模式（EMG Trigger Stim），来帮助患者提高主动运动的表现，在盆底肌肉障碍中帮助患者进行主动和被动相结合的治疗，重建中枢对盆底肌肉的控制

4、 硬件参数要求

4.1 内置放大器带宽：30-450 Hz

4.2 表面肌电灵敏度：0.2uV

4.3 输出电流：0-100 mA

4.4 刺激频率：≤100Hz  2-100Hz 可调整

4.5 刺激波宽：≤400μs  50-400μs  可调整

4.6 具有患者专用放松训练的SEMG电极，SEMG头带实时采集肌肉紧张及放松度，进行放松训练，采集灵敏度小于0.2uV。

4.7 刺激上升和下降时间：0-10s

4.8 波形为平衡生理波，相同的刺激电流强度疼痛感更小。

5、软件配置

5.1	专用嵌入式的软件系统，具有开放式训练模式，标准化训练模式，数据库管理模式，

单机可以直接进行数据采集，电刺激治疗，生物反馈训练；

5.2 具有专用的盆底表面肌电采集，分析，评估功能，具有国际通用标准的Glazer评估软件5.3 具有系统开发工具，可自定义动画、可自行更换音乐，可以根据用户的需求自行定

义新的治疗和评估方案，该开发工具包括三个，数据通道编辑软件Channel Editor ，界

面编辑软件系统Screen Editor，训练和评估方案编辑系统Scrit Editor；

5.4 具备多媒体肌电生物反馈训练，可进行音乐反馈和动画反馈，包括肌肉放松训练，

肌力增强训练，肌肉协调性训练，肌肉精准性训练、肌肉耐力训练；

5.5显示表面肌电原始波形，RMS值，并且对原始波形进行二维和三维频谱图分析；

5.6 统计表面肌电图的最大值，最小值，标准差，平均值等，进行肌肉的功能状态的评估，

记录原始数据。

6、系统支持独立的盆底电子病历管理和云系统，实现设备间的互联互通，支持盆底分级诊疗软件系统，实现医院间数据的共享，科研协作以及双向转诊；

7、提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学博士团队进行线上培训；

8、	厂家质量保证体系：通过ISO13485认证，通过FDA,CE认证。

盆底生物刺激反馈仪技术性能参数

产品名称：盆底生物刺激反馈仪

类别：治疗

产品技术要求及参数：

1、*主机：原装进口，包括主机（含嵌入式软件）、上位机软件、电源适配器、USB数据传输线、阴道电极、直肠电极、贴片电极等。

2、产品适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可对患者的肌肉施加电刺激来帮助恢复患者的肌肉功能障碍。同时必须有阴道电极的独立注册证，要求是生物反馈类仪器。

3、 硬件要求

3.1专用的信号采集及刺激器，既可采集盆底表面肌电（SEMG），也可同时电刺激

（Stim），还可进行肌电触发电刺激（EMG Trigger Stim）；

*3.2具有动态存储功能，表面肌电采集及刺激器支持内置CF卡，支持数据的动态存储，便携使用，可以在床边进行数据存储；

*3.3单机可单独进行电刺激和生物反馈训练，使用方案式的治疗模式，有六大部位的治疗方案，可以进行自行编辑方案。配备手提包，方便携带，便于床边治疗；

3.4单机治疗可以对人体的不同部位的肌肉预置了标准的监测参数和工作流程，用户可以根据需要在列表中选择监测和电刺激部位，并且可以修改训练方案；

3.5刺激器内置嵌入式软件，采用触摸屏操作方便快捷，并可直接在刺激器中编辑治疗方案；

3.6电极接触不良时有自动断电的保护功能；

3.7该系统具有肌电触发—神经肌肉刺激模式（EMG Trigger Stim），来帮助患者提高主动运动的表现，在盆底肌肉障碍中帮助患者进行主动和被动相结合的治疗，重建中枢对盆底肌肉的控制

4、 硬件参数要求

4.1 内置放大器带宽：30-450 Hz

4.2 表面肌电灵敏度：0.2uV

4.3 输出电流：0-100 mA

4.4 刺激频率：≤100Hz  2-100Hz 可调整

4.5 刺激波宽：≤400μs  50-400μs  可调整

4.6 具有患者专用放松训练的SEMG电极，SEMG头带实时采集肌肉紧张及放松度，进行放松训练，采集灵敏度小于0.2uV。

4.7 刺激上升和下降时间：0-10s

4.8 波形为平衡生理波，相同的刺激电流强度疼痛感更小。

5、软件配置

5.1	专用嵌入式的软件系统，具有开放式训练模式，标准化训练模式，数据库管理模式，

单机可以直接进行数据采集，电刺激治疗，生物反馈训练；

5.2 具备多媒体肌电生物反馈训练，可进行音乐反馈和动画反馈，包括肌肉放松训练，

肌力增强训练，肌肉协调性训练，肌肉精准性训练、肌肉耐力训练；

5.3 统计表面肌电图的最大值，最小值，标准差，平均值等，进行肌肉的功能状态的评估，

记录原始数据。

6、系统支持独立的盆底电子病历管理和云系统，实现设备间的互联互通，支持盆底分级诊疗软件系统，实现医院间数据的共享，科研协作以及双向转诊；

7、提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学博士团队进行线上培训；

8、	厂家质量保证体系：通过ISO13485认证，通过FDA,CE认证。

磁刺激仪技术参数

- 产品名称：磁刺激仪

# 类别：治疗

# 适用范围：用于中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。

# 技术参数

  - 硬件

- ☆整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备 行业标准（需提供证明材料）；

- 整机通过电磁兼容性EMC测试；

- 产品组成：磁刺激仪主机、刺激线圈、运动诱发电位监测模块、触屏一体机、刺激线圈支架、移动式推车等；

- ☆标配刺激线圈2个：盆底刺激专用线圈和骶神经刺激专用线圈；

- 冷却技术：采用风冷技术，安全、操作简单、无需后期额外维护；

- 盆底磁刺激专用座椅（C3），座椅靠背角度可调，能放平180度，患者可实现坐位盆底肌刺激和俯卧位精准骶神经刺激；

- 盆底磁座椅提供分阶脚凳，满足不同身高患者，提供舒适的治疗体位；

- ☆运动诱发电位监测模块：标配MEP模块；双通道、无线式传输，减少束缚、降低外界干扰；

- 软件操作平台：多功能触控式一体机，通过CE电磁兼容性（EMC）及CCC安全性认证；

- 分体式工作站：移动式推车、360°万向调节支架、90°-180°可调座椅，便于临床操作使用；

- 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。

  - 主机技术指标

- 最大磁感应强度：6T，允差 ±20%；

- 输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～60Hz可调，允差±5%；0.01-1 Hz步长为0.01Hz, 1-60 Hz步长为1Hz；

- 脉冲上升时间：50μs ±10μs；

- 脉冲持续时间：340μs ±20μs；

- 磁感应强度最大变化率：40kT/s～80kT/s。

  - （三）运动诱发电位监测模块技术指标

- 通道数：2通道；

- 传输方式：WIFI；

- 采样率：2kHz；

- 测量范围：1μV～1000μV；

- 最小分辨率：不大于2μV；

- 频率范围：20Hz～500Hz。

  - 软件

- 上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程 软件产品质量要求与评价

- 人机交互软件：触屏式操作模式，三步开启治疗，符合用户习惯，减轻操作负担；

- 刺激模式可调：可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含爆发式刺激TBS）多种可选诊疗模式；

- 治疗方案库：内置多种临床方案供医生选择；包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿储留、便秘、大便失禁、盆底痛等多种临床治疗方案；

- 方案可编辑：刺激强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调，供医生自定义方案；

- 刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护；

- 报告输出方式：自动化报告生成与打印，也可根据需要自定义编辑；

- 信息管理功能：患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；

- 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求；

- 兼容电子病历系统，实现设备间的数据互联互通。

  - 售后服务要求

- 提供整机壹年免费质保，终身维修服务。2小时内相应服务需求，24小时内解决出现问题，如果问题解决时长超过2天，提供备用设备；

- 负责上门安装、调试、维修和技术支持；

- 现场技术操作培训，保证使用人员掌握设备的操作规范；

- 软件可升级。

生物刺激反馈仪技术参数

产品名称：生物刺激反馈仪

类别：产康

适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者肌肉施加电刺激，来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。

硬件：

- 主机：便携式内置触摸屏一体机，7寸灵敏电容触摸屏显示，支持外部旋钮调节

- 通道数：独立四通道表面肌电采集

- 4通道神经肌肉电刺激通道，支持多部位多患者使用，

- 4通道肌电触发电刺激

- 采样位数：16

- AD采样率：≧8192Hz

- 输出电流：0－100mA

- 输出脉冲波形：双向平衡波，刺激舒适，增强患者依从性

- 调制模式：调制电刺激模式，可实现载波刺激及变频刺激，过程中不同频率、不同脉宽之间转换

- 脉冲宽度：10μs～1000μs

- 刺激频率：0.5Hz～999Hz，1Hz以上1Hz连续可调, 误差不大于±5%

- 测量范围：1μV～999μV(r.m.s)

- 最高分辨率：≤ 2μV(r.m.s)

- 通频带：20Hz～500Hz(-3dB)

- 一键式开机，直接进入操作软件界面,一键关机

- 四通道标识区分，临床操作不易混乱。

- 移动推车+折叠支架完美设计，满足床边和出诊的多场景需求。

- 内置电源+外接电源，双供电模式，满足不同临床应用场景。

软件：

- *多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等。

- *腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张，并给出报告。

- *生物反馈治疗，通过采集腰背部肌肉的肌电信号，反馈至患者，指导患者高效放松腰背部肌肉，改善疼痛症状。

- 自定义方案，客户可以自行编辑电刺激参数，设置方案，满足个性化和多样化的治疗。可以对方案的参数进行自定义设定并且存储。

- 采用肌电触发电刺激，结合运动疗法，有效改善腹直肌分离。

- 对腰背痛评估数据进行数据管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等。

- 方案设有电极片的粘贴示意图，方便客户操作。

- 自动识别贴片脱落，脱落自动断电停止，安全操作。

- 系统设置：可以对系统的基本参数进行设置，包括屏幕校准，亮度调节，色彩调节，时间调节以及软件程序的更新等。

- 支持设备级联，可多台设备同时操作，拓展8通道，同时开启治疗。

第三标段 西区手术室麻醉机设备

数量：2台

一、 概况：

- ★国际知名进口品牌；

- ★适用范围：为实施手术的患者进行吸入麻醉、提供机械通气、监控和显示病人呼吸参数。适用于成人、儿童、新生儿（注册证适用范围明确注明）；

- 有推车版和吊塔版，方便临床不同需要；

- ★内置一体化≥10寸彩色显示屏，显示麻醉参数和波形，非外挂显示屏，节省空间；

二、技术参数:

- 供气系统

  - 标配空气、O2双气源；

2）中央气体供给压力范围从 2.8 bar 到 6 bar；,

- 挥发罐

  - 标准双罐位，标配一个七氟醚挥发罐；

  - 出厂一次标定，无需再次标定，降低使用成本；

  - 转运位无需排空，且能任意位置放置，方便转运；

  - ★挥发罐原装进口与机器同一品牌，290ml大容量，一次加药量大，可整瓶加药，避免浪费；

4．呼吸回路

1) 采用新鲜气体隔离系统，输送潮气量精确，不受新鲜气体流量影响；

2) 组成部件少，拆装方便，可耐受134℃消毒；

3) 具有动态顺应性补偿功能；

4)  CO2吸收罐容量1.5L；

5) ★一体化回路加热装置，非冷凝水装置；

6）★电丝式高精度流量传感器，非压差式，每台麻醉机赠送5个；

5．呼吸机

- ★电动电控活塞式呼吸机或风箱式呼吸机，无需驱动气体，每年为医院节省氧气成本；

- ★特殊情况手术室断气，可抽送大气中的氧气工作，防止病人窒息死亡；

6．呼吸模式

1) 手动、自主、IPPV、PCV、PLV

2) 手动模式可设置压力限制，防止气压伤，保证安全；

3) 具有待机模式，待机时无额外气体消耗，便于快速投入工作；

4) 新鲜气体缺乏时，首先利用手动皮囊中的储气，然后在利用周围空气，同时吸入O2浓度报警提示空气进入回路；

7．技术参数

- ★潮气量（容量模式下）：最小潮气量20mL

- 分钟通气量：0 – 99.9 L/min

- 气道压力：0 – 99 mbar (cmH2O)

- 吸气峰压	：0 – 80 mbar (cmH2O)

- 平均压：0 – 50 mbar (cmH2O)

- ★PEEP：0 ，1,2,3,4– 20 mbar (cmH2O)连续无断档可调；

- 呼吸频率：2 – 99 bpm

- 吸入氧浓度：10 – 100 vol %

- 吸气平台时间比：0％－50％；

- I：E ：  1：4－4：1；

8．报警系统

- 中文报警信息提示，操作方便直观；

- 声光报警

- 压力上下限报警，吸气氧浓度上下限报警，呼出分钟通气量上下限报警

- 采用单独的报警限值按键

- 监测参数带相应报警限值

- 可调节的高低报警阈值

| 第四标段 激光治疗仪（Nd：YAG倍频激光治疗仪） 数量：1台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 要求 |
| 一 | 激光设备名称 | Nd：YAG倍频激光治疗仪 |
| *1 | 设备种类 | 整机原装进口 |
| 2 | 倍频晶体 | LBO |
| 3 | 激光晶体类型 | Nd:YAG |
| 4 | 光束模式 | 具备脉冲与连续模式 |
| 5 | 激光运行模式 | 间歇加载，连续运行 |
| 6 | 波长 | 532nm ± 5nm |
| *7 | 功率 | ≥180W |
| 8 | 激光输出功率不稳定性 | ≤10% |
| 9 | 激光输出功率复现性 | ≤10% |
| 10 | 指示光 | 红色半导体激光 |
| 11 | 指示光波长 | 635 ± 5nm |
| 12 | 指示光功率 | ≤5mW |
| 13 | 脚踏开关控制 | D.C.5V |
| 14 | 电击危险防护 | 符合GB9706.1-2007要求 |
| 15 | 激光安全类型 | 4类 |
| 16 | 输入交流电要求 | 单相220V/50Hz,≥4400VA |
| 17 | 冷却方式 | 内循环水，无需外接冷却水 |
| 18 | 操作方式 | 电阻式触摸屏 |
| 19 | 脚踏开关防水级别 | IP68 |
| *20 | 智能安全反馈系统 | 具备，防止组织损伤和光纤断裂 |
| 21 | 专利凝血技术 | 具备 |
| 二 | 光纤要求 |  |
| 1 | 匹配性要求 | 光纤与主机同一家公司 |
| 2 | 光纤资质 | 光纤具备独立《医疗器械注册证》 |
| 3 | 光纤类型 | 无散射侧出或直出光光纤 |
| 4 | 光纤接口类型 | SMA-905国际标准光纤接头 |
| 5 | 光纤适用波长 | 532nm ± 5nm |
| 6 | 光纤最小弯曲半径 | <200mm |
| 7 | 光纤传输效率不稳定性 | ≤10% |
| 8 | 光纤传输效率复现性 | ≤10% |
| 9 | 光纤传输效率 | ≥80% |
| 10 | 光纤抗拉强度 | ≥20N |
| 11 | 光纤输出发散角 | 0.1-0.4rad，允差±10% |
| 12 | 光纤作用深度 | ≤0.8mm |
| 13 | 光纤长度 | 3.05±0.15m |
| 14 | 光纤环氧乙烷残留量 | ≤0.1mg/根 |
| 15 | 光纤生物安全性 | 细胞毒性：合格；无刺激；无致敏反应 |
| *16 | 光纤保护与耐用性措施 | 光纤内部有水冷却系统，提升光纤耐用性 |
| 17 | 光纤内径 | >700um |
| 三 | 安全标准 |  |
| 1 | 国家安全标准 | 符合国家相关的激光诊断、治疗的安全标准 |
| 2 | 欧盟标准 | 具备CE认证，安全级别处于国际领先级 |
| 四 | 其它 |  |
| 1 | 摄影机滤光器 | 提供1.25英寸和0.95英寸各一 |
| 2 | 激光防护镜 | 提供一副 |
| 3 | 特殊激光防护镜 | 提供一副 |

第六章  投标文件格式

永城市人民医院医疗设备采购项目

投 标 文 件

采购编号：

中心编号：

标段

投 标 人：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年    月    日

目  录

- 开标一览表

- 投标函；

- 法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

- 反商业贿赂承诺书；

- 货物分项报价表；

- 技术文件；

- 技术规格和商务条款偏差表；

- 服务承诺；

- 投标人资格声明文件；

- 中小企业声明函（若有）；

- 承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 其它资料。

- 开标一览表

| 序号 | 分项 | 内容 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |  |
| 2 | 项目名称 |  |  |
| 3 | 投标总报价（大写） |  |  |
| 4 | 投标总报价（小写） |  | 元 |
| 5 | 交货期 |  |  |
| 6 | 质保期 |  |  |
| 7 | 投标有效期 |  |  |
| 8 | 其他声明 |  |  |

二、投标函

致：        （招标人）

根据贵方的招标文件（采购编号：永财采购【2020】  号；永公采【2020】  号），签字代表        （全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件，并对此负法律责任。

            - 开标一览表；

            - 投标函；

            - 法定代表人身份证明；

            - 授权委托书；

            - 反商业贿赂承诺书；

            - 货物分项报价表；

            - 技术文件；

            - 技术规格和商务条款偏差表；

            - 服务承诺；

            - 投标人资格声明文件；

            - 中小企业声明函（若有）；

            - 承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

            - 投标人认为有必要提供的其它资料。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币        ，文字表述为    ，交货期为：       日历天，质保期为：       年。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和永财采购【2020】  号；永公采【2020】  号招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、我们详细审查了招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自投标截止日起有效期为60个日历天。

5、我们同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：          邮政编码：              电话：          传真：

投标人法定代表人或其授权委托人姓名、职务：

投标人名称：（公章）

投标人法定代表人或其授权委托人签字：

日期：    年    月    日

三、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年           月           日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：         职务：

系        （投标人单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件（反、正面）

投标单位：             （盖公章）

日期：    年    月    日

四、授权委托书

本授权委托书声明：我              （姓名）系     （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托的       （姓名）   为我公司代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）     投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

另附法定代表人及被委托人身份证复印件（反、正面）

投标单位：                           （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字或盖章）

日期：    年    月    日

五、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在             招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家有其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若违反上述承诺，我公司及参加与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

（公章）

年    月    日

六、货物分项报价表

投标人名称：

招标编号：

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 运输及保险费 | 技术服务费 | 税费 | 合计 | 交货地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：技术服务费指安装、调试、运行等费用

税费指非国产货物的关税及其他费用

投标人名称：                                （盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）

日期：      年    月    日

七、技术文件

- 货物规格一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格及技术参数 | 生厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标产品技术资料

附：投报产品生产厂商彩页或生产厂商出具的能反应满足招标文件参数要求的其它技术资料；

八、技术规格和商务条款偏差表

| 序号 | 货物名称或招标招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术规格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 参数名称 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 2 | 商务条款 |  |  |  |  |
| 2.1 | 商务条款1 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人名称：                                 （盖章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

日期：    年    月    日

九、服务承诺

投标人名称：                                 （盖章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

日期：    年    月    日

十、投标人资格声明文件

（一）名称及概况:

1．企业名称:________________________________________________

银行开户名称:________________________________________________

开户银行:________________________________________________

帐    号:________________________________________________

企业详细地址:________________________________________________

传    真: _______________________________________________

电    话: _______________________________________________

2．法定代表人姓名:___________________________________________

3．项目联系人:姓名__________职务:______电话:______手机:_________

4．注册地址:________________________________________________

5．注册资金:________________________________________________

自有资金:______________________________________________________

企业人数:        人

6．企业性质:____________

7．主要经营地点:________________________________________________

如有派出机构,请列出名称及详细通讯地址如下:

_________________________________________________________________

8．主要经营业务:

（二）类似业绩合同完成情况

（附合同复印件）

（三）企业财务状况

（附：近一年经审计的财务报告复印件）（新成立的公司从成立之日起计算）

（四）近三个月缴纳税收证明、近三个月缴纳社会保障资金证明；

（五）营业执照复印件；

兹证明上述声明是真实、正确的,并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照甲方要求出示有关证明文件。

投标人名称：                                （盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）

日期：    年    月    日

十一、中小企业声明函（若有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

后附：中、小、微企业认定证书或证明文件复印件

投标人名称：                                （盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）

日期：    年    月    日

十二、承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟）

投标人名称：                                （盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）

日期：    年    月    日

十三、其它资料

（投标人认为有必要的其他内容）