技术参数及要求

第一标段 口腔影像全景系统(口腔CT)

数量：1台

- 技术参数

- 高频直流发生器，最高频率140kHz；

- X射线发生器标称功率≥1750W

3、曝光模式：脉冲式曝光

4、X光球管焦点0.6×0.6mm；

5、管电压：最低管电压60Kv；最高管电压90Kv；

6、球管电流：4.2－13mA；

★7、X射线管组件最大热容量≥385KJ

8、头颅位/全景位

1）探测器： CMOS平板探测器

2) 图像体素尺寸：100μm×100μm 深度灰阶：14bit

3）全景最短扫描时间 5s

4）头颅图像水平区域170-260mm可调节

9、3D模式

1）探测器：CMOS平板探测器

2）图像体素：0.085mm、0.2mm、0.3mm不少于三种

3）扫描时间：10-20S，最短曝光时间4.5s

★10、视窗大小≥13×7.5

11、曝光控制要求：

1）V型光束准直仪，根据下颌前牙区结构特点，实现低剂量投照，让图像更加匀称清晰。

- 自动曝光控制，可根据不同的患者选择不同的曝光模式，也可手动调节kV和mA值，有脊骨补偿功能，减少脊骨对前牙区的影响；

3）分区曝光：3D模式通过智能化触摸式控制面板自由的在颌弓上任意选择投照的区域，进行曝光。全景成像均可分5个区域根据临床需要选择组合曝光；头颅侧位扫描水平和垂直均可以选择曝光区域；有专用的儿童准直仪，避免对儿童眼部曝光；

4）专利的低剂量技术（LDT）扫描

最低剂量≤32 DAP（mGy cm²），用户手册中提及

5） ADC 剂量率自动控制系统，可以通过患者头颅的宽度自动设置曝光的条件，避免由于X射线条件错误而导致影像质量下降，用户手册中提及。

10、全自动软组织筛选专利（AFC）

拍头颅侧位摄像中，使用可单独调节的软组织筛选仪，可自动识别面部软组织轮廓并调节相应曝光剂量，无需软件处理，为临床正畸治疗提供可靠的影像诊断，用户手册中提及。

12、定位要求：

1）耳杆内有金属球，可用于头颅侧位校准，头颅位有法兰克福水平激光定位线；

2）全景位有三条激光线，通过法兰克福水平线、中心矢状线和尖牙线进行精确定位，颌弓形态、大小可自动识别，无须人为手动选择，配合凸面镜，让患者更方便快速的配合操作者进行准确的定位；

3）*具备电动升降的下颌托升降功能；

4）3D扫描方式单次360 度全角度扫描，可获取更全面的数据，提供高清晰的成像质量；

13、全景位有多层全景功能，一次扫描获取五张图像

14、有根管模式和防伪影模式，根管模式下最小体素可达0.085mm，防伪影功能可去除种植牙、根管填充物等金属物体对3D图像产生的影响。

15、具有安全的双重紧急制动开关（全景位、头颅位）。

16、提供图像处理软件：

1）专业的诊断处理软件，符合DICOM 3.0标准，可与医院PACS系统兼容；

2）自动3D渲染功能，MPR模式和DENTAL模式可随意查看，进行横向、纵向和冠状断面的切片，也可根据颌弓和垂直与颌弓进行切片或自由任意方向的切片，最小切片厚度0.1mm；

3）具备图像全面处理、查看及打印功能，如可对图像进行角度、长度测量；可调节图像对比度、锐度、灰度；可定点标记、放大/缩小图像，描绘下齿槽神经管等；

4）可选自动融合模块，进行多个视窗图像的拼接功能，增加投照区域的大小；

5）可建立完整的病人图像信息数据库，包括病人资料，输出报告等一系列相关资料，方便查看和整理。

| 类别 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 功能及临床应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估 | 盆底生物刺激反馈仪 | 2 | 台 | 1.国际表面肌电评估金标准 Glazer 评估（7 分 46 秒）2.标准化 Kegel 模版训练； 3.神经肌肉电刺激/肌电触发电刺激；4.生物反馈治疗；5.心理训练； |
| 治疗 | 盆底生物刺激反馈仪 | 2 | 台 | 1.标准化 Kegel 模版训练；2.神经肌肉电刺激 /肌电触发电刺激； 3. 多媒体生物反馈；4.心理训练； |
|  | 磁刺激仪 | 2 | 台 | 1.盆底刺激治疗；2.骶神经刺激3.运动诱发检测； |
|  | 生物刺激反馈仪（产康） | 4 | 台 | 1.无痛产后康复：母乳喂养问题与泌尿生殖系统恢复； 2.腰背痛评估与解决方案：评估+电刺激； 3.形体恢复：腹直肌分离妊娠纹淡化，产后塑性； |

第二标段  妇科盆底康复成套设备

盆底生物刺激反馈仪技术性能参数

产品名称：盆底生物刺激反馈仪

类别：评估

产品技术要求及参数：

- *主机：原装进口，包括主机（含嵌入式软件）、上位机软件、电源适配器、USB数据传输线、阴道电极、直肠电极、贴片电极等。

- 产品适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可对患者的肌肉施加电刺激来帮助恢复患者的肌肉功能障碍。同时必须有阴道电极的独立注册证，要求是生物反馈类仪器。

3、 硬件要求

3.1专用的信号采集及刺激器，既可采集盆底表面肌电（SEMG），也可同时电刺激

（Stim），还可进行肌电触发电刺激（EMG Trigger Stim）；

*3.2具有动态存储功能，表面肌电采集及刺激器支持内置CF卡，支持数据的动态存储，便携使用，可以在床边进行数据存储；

*3.3单机可单独进行电刺激和生物反馈训练，使用方案式的治疗模式，有六大部位的治疗方案，可以进行自行编辑方案。配备手提包，方便携带，便于床边治疗；

3.4单机治疗可以对人体的不同部位的肌肉预置了标准的监测参数和工作流程，用户可以根据需要在列表中选择监测和电刺激部位，并且可以修改训练方案；

3.5刺激器内置嵌入式软件，采用触摸屏操作方便快捷，并可直接在刺激器中编辑治疗方案；

3.6电极接触不良时有自动断电的保护功能；

3.7该系统具有肌电触发—神经肌肉刺激模式（EMG Trigger Stim），来帮助患者提高主动运动的表现，在盆底肌肉障碍中帮助患者进行主动和被动相结合的治疗，重建中枢对盆底肌肉的控制

4、 硬件参数要求

4.1 内置放大器带宽：30-450 Hz

4.2 表面肌电灵敏度：0.2uV

4.3 输出电流：0-100 mA

4.4 刺激频率：≤100Hz  2-100Hz 可调整

4.5 刺激波宽：≤400μs  50-400μs  可调整

4.6 具有患者专用放松训练的SEMG电极，SEMG头带实时采集肌肉紧张及放松度，进行放松训练，采集灵敏度小于0.2uV。

4.7 刺激上升和下降时间：0-10s

4.8 波形为平衡生理波，相同的刺激电流强度疼痛感更小。

5、软件配置

5.1	专用嵌入式的软件系统，具有开放式训练模式，标准化训练模式，数据库管理模式，

单机可以直接进行数据采集，电刺激治疗，生物反馈训练；

5.2 具有专用的盆底表面肌电采集，分析，评估功能，具有国际通用标准的Glazer评估软件5.3 具有系统开发工具，可自定义动画、可自行更换音乐，可以根据用户的需求自行定

义新的治疗和评估方案，该开发工具包括三个，数据通道编辑软件Channel Editor ，界

面编辑软件系统Screen Editor，训练和评估方案编辑系统Scrit Editor；

5.4 具备多媒体肌电生物反馈训练，可进行音乐反馈和动画反馈，包括肌肉放松训练，

肌力增强训练，肌肉协调性训练，肌肉精准性训练、肌肉耐力训练；

5.5显示表面肌电原始波形，RMS值，并且对原始波形进行二维和三维频谱图分析；

5.6 统计表面肌电图的最大值，最小值，标准差，平均值等，进行肌肉的功能状态的评估，

记录原始数据。

6、系统支持独立的盆底电子病历管理和云系统，实现设备间的互联互通，支持盆底分级诊疗软件系统，实现医院间数据的共享，科研协作以及双向转诊；

7、提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学博士团队进行线上培训；

8、	厂家质量保证体系：通过ISO13485认证，通过FDA,CE认证。

盆底生物刺激反馈仪技术性能参数

产品名称：盆底生物刺激反馈仪

类别：治疗

产品技术要求及参数：

1、*主机：原装进口，包括主机（含嵌入式软件）、上位机软件、电源适配器、USB数据传输线、阴道电极、直肠电极、贴片电极等。

2、产品适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可对患者的肌肉施加电刺激来帮助恢复患者的肌肉功能障碍。同时必须有阴道电极的独立注册证，要求是生物反馈类仪器。

3、 硬件要求

3.1专用的信号采集及刺激器，既可采集盆底表面肌电（SEMG），也可同时电刺激

（Stim），还可进行肌电触发电刺激（EMG Trigger Stim）；

*3.2具有动态存储功能，表面肌电采集及刺激器支持内置CF卡，支持数据的动态存储，便携使用，可以在床边进行数据存储；

*3.3单机可单独进行电刺激和生物反馈训练，使用方案式的治疗模式，有六大部位的治疗方案，可以进行自行编辑方案。配备手提包，方便携带，便于床边治疗；

3.4单机治疗可以对人体的不同部位的肌肉预置了标准的监测参数和工作流程，用户可以根据需要在列表中选择监测和电刺激部位，并且可以修改训练方案；

3.5刺激器内置嵌入式软件，采用触摸屏操作方便快捷，并可直接在刺激器中编辑治疗方案；

3.6电极接触不良时有自动断电的保护功能；

3.7该系统具有肌电触发—神经肌肉刺激模式（EMG Trigger Stim），来帮助患者提高主动运动的表现，在盆底肌肉障碍中帮助患者进行主动和被动相结合的治疗，重建中枢对盆底肌肉的控制

4、 硬件参数要求

4.1 内置放大器带宽：30-450 Hz

4.2 表面肌电灵敏度：0.2uV

4.3 输出电流：0-100 mA

4.4 刺激频率：≤100Hz  2-100Hz 可调整

4.5 刺激波宽：≤400μs  50-400μs  可调整

4.6 具有患者专用放松训练的SEMG电极，SEMG头带实时采集肌肉紧张及放松度，进行放松训练，采集灵敏度小于0.2uV。

4.7 刺激上升和下降时间：0-10s

4.8 波形为平衡生理波，相同的刺激电流强度疼痛感更小。

5、软件配置

5.1	专用嵌入式的软件系统，具有开放式训练模式，标准化训练模式，数据库管理模式，

单机可以直接进行数据采集，电刺激治疗，生物反馈训练；

5.2 具备多媒体肌电生物反馈训练，可进行音乐反馈和动画反馈，包括肌肉放松训练，

肌力增强训练，肌肉协调性训练，肌肉精准性训练、肌肉耐力训练；

5.3 统计表面肌电图的最大值，最小值，标准差，平均值等，进行肌肉的功能状态的评估，

记录原始数据。

6、系统支持独立的盆底电子病历管理和云系统，实现设备间的互联互通，支持盆底分级诊疗软件系统，实现医院间数据的共享，科研协作以及双向转诊；

7、提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学博士团队进行线上培训；

8、	厂家质量保证体系：通过ISO13485认证，通过FDA,CE认证。

磁刺激仪技术参数

- 产品名称：磁刺激仪

# 类别：治疗

# 适用范围：用于中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。

# 技术参数

  - 硬件

- ☆整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备 行业标准（需提供证明材料）；

- 整机通过电磁兼容性EMC测试；

- 产品组成：磁刺激仪主机、刺激线圈、运动诱发电位监测模块、触屏一体机、刺激线圈支架、移动式推车等；

- ☆标配刺激线圈2个：盆底刺激专用线圈和骶神经刺激专用线圈；

- 冷却技术：采用风冷技术，安全、操作简单、无需后期额外维护；

- 盆底磁刺激专用座椅（C3），座椅靠背角度可调，能放平180度，患者可实现坐位盆底肌刺激和俯卧位精准骶神经刺激；

- 盆底磁座椅提供分阶脚凳，满足不同身高患者，提供舒适的治疗体位；

- ☆运动诱发电位监测模块：标配MEP模块；双通道、无线式传输，减少束缚、降低外界干扰；

- 软件操作平台：多功能触控式一体机，通过CE电磁兼容性（EMC）及CCC安全性认证；

- 分体式工作站：移动式推车、360°万向调节支架、90°-180°可调座椅，便于临床操作使用；

- 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。

  - 主机技术指标

- 最大磁感应强度：6T，允差 ±20%；

- 输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～60Hz可调，允差±5%；0.01-1 Hz步长为0.01Hz, 1-60 Hz步长为1Hz；

- 脉冲上升时间：50μs ±10μs；

- 脉冲持续时间：340μs ±20μs；

- 磁感应强度最大变化率：40kT/s～80kT/s。

  - （三）运动诱发电位监测模块技术指标

- 通道数：2通道；

- 传输方式：WIFI；

- 采样率：2kHz；

- 测量范围：1μV～1000μV；

- 最小分辨率：不大于2μV；

- 频率范围：20Hz～500Hz。

  - 软件

- 上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程 软件产品质量要求与评价

- 人机交互软件：触屏式操作模式，三步开启治疗，符合用户习惯，减轻操作负担；

- 刺激模式可调：可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含爆发式刺激TBS）多种可选诊疗模式；

- 治疗方案库：内置多种临床方案供医生选择；包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿储留、便秘、大便失禁、盆底痛等多种临床治疗方案；

- 方案可编辑：刺激强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调，供医生自定义方案；

- 刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护；

- 报告输出方式：自动化报告生成与打印，也可根据需要自定义编辑；

- 信息管理功能：患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；

- 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求；

- 兼容电子病历系统，实现设备间的数据互联互通。

  - 售后服务要求

- 提供整机壹年免费质保，终身维修服务。2小时内相应服务需求，24小时内解决出现问题，如果问题解决时长超过2天，提供备用设备；

- 负责上门安装、调试、维修和技术支持；

- 现场技术操作培训，保证使用人员掌握设备的操作规范；

- 软件可升级。

生物刺激反馈仪技术参数

产品名称：生物刺激反馈仪

类别：产康

适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者肌肉施加电刺激，来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。

硬件：

- 主机：便携式内置触摸屏一体机，7寸灵敏电容触摸屏显示，支持外部旋钮调节

- 通道数：独立四通道表面肌电采集

- 4通道神经肌肉电刺激通道，支持多部位多患者使用，

- 4通道肌电触发电刺激

- 采样位数：16

- AD采样率：≧8192Hz

- 输出电流：0－100mA

- 输出脉冲波形：双向平衡波，刺激舒适，增强患者依从性

- 调制模式：调制电刺激模式，可实现载波刺激及变频刺激，过程中不同频率、不同脉宽之间转换

- 脉冲宽度：10μs～1000μs

- 刺激频率：0.5Hz～999Hz，1Hz以上1Hz连续可调, 误差不大于±5%

- 测量范围：1μV～999μV(r.m.s)

- 最高分辨率：≤ 2μV(r.m.s)

- 通频带：20Hz～500Hz(-3dB)

- 一键式开机，直接进入操作软件界面,一键关机

- 四通道标识区分，临床操作不易混乱。

- 移动推车+折叠支架完美设计，满足床边和出诊的多场景需求。

- 内置电源+外接电源，双供电模式，满足不同临床应用场景。

软件：

- *多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等。

- *腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张，并给出报告。

- *生物反馈治疗，通过采集腰背部肌肉的肌电信号，反馈至患者，指导患者高效放松腰背部肌肉，改善疼痛症状。

- 自定义方案，客户可以自行编辑电刺激参数，设置方案，满足个性化和多样化的治疗。可以对方案的参数进行自定义设定并且存储。

- 采用肌电触发电刺激，结合运动疗法，有效改善腹直肌分离。

- 对腰背痛评估数据进行数据管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等。

- 方案设有电极片的粘贴示意图，方便客户操作。

- 自动识别贴片脱落，脱落自动断电停止，安全操作。

- 系统设置：可以对系统的基本参数进行设置，包括屏幕校准，亮度调节，色彩调节，时间调节以及软件程序的更新等。

- 支持设备级联，可多台设备同时操作，拓展8通道，同时开启治疗。

第三标段 西区手术室麻醉机设备

数量：2台

一、 概况：

- ★国际知名进口品牌；

- ★适用范围：为实施手术的患者进行吸入麻醉、提供机械通气、监控和显示病人呼吸参数。适用于成人、儿童、新生儿（注册证适用范围明确注明）；

- 有推车版和吊塔版，方便临床不同需要；

- ★内置一体化≥10寸彩色显示屏，显示麻醉参数和波形，非外挂显示屏，节省空间；

二、技术参数:

- 供气系统

  - 标配空气、O2双气源；

2）中央气体供给压力范围从 2.8 bar 到 6 bar；,

- 挥发罐

  - 标准双罐位，标配一个七氟醚挥发罐；

  - 出厂一次标定，无需再次标定，降低使用成本；

  - 转运位无需排空，且能任意位置放置，方便转运；

  - ★挥发罐原装进口与机器同一品牌，290ml大容量，一次加药量大，可整瓶加药，避免浪费；

4．呼吸回路

1) 采用新鲜气体隔离系统，输送潮气量精确，不受新鲜气体流量影响；

2) 组成部件少，拆装方便，可耐受134℃消毒；

3) 具有动态顺应性补偿功能；

4)  CO2吸收罐容量1.5L；

5) ★一体化回路加热装置，非冷凝水装置；

6）★电丝式高精度流量传感器，非压差式，每台麻醉机赠送5个；

5．呼吸机

- ★电动电控活塞式呼吸机或风箱式呼吸机，无需驱动气体，每年为医院节省氧气成本；

- ★特殊情况手术室断气，可抽送大气中的氧气工作，防止病人窒息死亡；

6．呼吸模式

1) 手动、自主、IPPV、PCV、PLV

2) 手动模式可设置压力限制，防止气压伤，保证安全；

3) 具有待机模式，待机时无额外气体消耗，便于快速投入工作；

4) 新鲜气体缺乏时，首先利用手动皮囊中的储气，然后在利用周围空气，同时吸入O2浓度报警提示空气进入回路；

7．技术参数

- ★潮气量（容量模式下）：最小潮气量20mL

- 分钟通气量：0 – 99.9 L/min

- 气道压力：0 – 99 mbar (cmH2O)

- 吸气峰压	：0 – 80 mbar (cmH2O)

- 平均压：0 – 50 mbar (cmH2O)

- ★PEEP：0 ，1,2,3,4– 20 mbar (cmH2O)连续无断档可调；

- 呼吸频率：2 – 99 bpm

- 吸入氧浓度：10 – 100 vol %

- 吸气平台时间比：0％－50％；

- I：E ：  1：4－4：1；

8．报警系统

- 中文报警信息提示，操作方便直观；

- 声光报警

- 压力上下限报警，吸气氧浓度上下限报警，呼出分钟通气量上下限报警

- 采用单独的报警限值按键

- 监测参数带相应报警限值

- 可调节的高低报警阈值

| 第四标段 激光治疗仪（Nd：YAG倍频激光治疗仪） 数量：1台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 要求 |
| 一 | 激光设备名称 | Nd：YAG倍频激光治疗仪 |
| *1 | 设备种类 | 整机原装进口 |
| 2 | 倍频晶体 | LBO |
| 3 | 激光晶体类型 | Nd:YAG |
| 4 | 光束模式 | 具备脉冲与连续模式 |
| 5 | 激光运行模式 | 间歇加载，连续运行 |
| 6 | 波长 | 532nm ± 5nm |
| *7 | 功率 | ≥180W |
| 8 | 激光输出功率不稳定性 | ≤10% |
| 9 | 激光输出功率复现性 | ≤10% |
| 10 | 指示光 | 红色半导体激光 |
| 11 | 指示光波长 | 635 ± 5nm |
| 12 | 指示光功率 | ≤5mW |
| 13 | 脚踏开关控制 | D.C.5V |
| 14 | 电击危险防护 | 符合GB9706.1-2007要求 |
| 15 | 激光安全类型 | 4类 |
| 16 | 输入交流电要求 | 单相220V/50Hz,≥4400VA |
| 17 | 冷却方式 | 内循环水，无需外接冷却水 |
| 18 | 操作方式 | 电阻式触摸屏 |
| 19 | 脚踏开关防水级别 | IP68 |
| *20 | 智能安全反馈系统 | 具备，防止组织损伤和光纤断裂 |
| 21 | 专利凝血技术 | 具备 |
| 二 | 光纤要求 |  |
| 1 | 匹配性要求 | 光纤与主机同一家公司 |
| 2 | 光纤资质 | 光纤具备独立《医疗器械注册证》 |
| 3 | 光纤类型 | 无散射侧出或直出光光纤 |
| 4 | 光纤接口类型 | SMA-905国际标准光纤接头 |
| 5 | 光纤适用波长 | 532nm ± 5nm |
| 6 | 光纤最小弯曲半径 | <200mm |
| 7 | 光纤传输效率不稳定性 | ≤10% |
| 8 | 光纤传输效率复现性 | ≤10% |
| 9 | 光纤传输效率 | ≥80% |
| 10 | 光纤抗拉强度 | ≥20N |
| 11 | 光纤输出发散角 | 0.1-0.4rad，允差±10% |
| 12 | 光纤作用深度 | ≤0.8mm |
| 13 | 光纤长度 | 3.05±0.15m |
| 14 | 光纤环氧乙烷残留量 | ≤0.1mg/根 |
| 15 | 光纤生物安全性 | 细胞毒性：合格；无刺激；无致敏反应 |
| *16 | 光纤保护与耐用性措施 | 光纤内部有水冷却系统，提升光纤耐用性 |
| 17 | 光纤内径 | >700um |
| 三 | 安全标准 |  |
| 1 | 国家安全标准 | 符合国家相关的激光诊断、治疗的安全标准 |
| 2 | 欧盟标准 | 具备CE认证，安全级别处于国际领先级 |
| 四 | 其它 |  |
| 1 | 摄影机滤光器 | 提供1.25英寸和0.95英寸各一 |
| 2 | 激光防护镜 | 提供一副 |
| 3 | 特殊激光防护镜 | 提供一副 |