# 谈判项目说明和要求

1.设备名称: 超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱仪

2.主要用途：主要用于食品和环境中的痕量有机化合物的定性定量分析，适用于食品中农药残留分析、兽药残留分析、违禁添加物、生物毒素、真菌毒素和环境中有毒有害物质等目标化合物的定性定量和研究；符合国际、国内相关标准和法规的要求。

3.工作条件

3.1 电源: 220V，50Hz

3.2 环境温度：18˚C -35˚C

3.3 相对湿度：操作状态20-80%

4.设备技术参数

4.1 三重四极杆质谱仪

4.1.1 离子源部分

4.1.1.1 离子源类型：采用独立的ESI源和独立APCI离子源，为保证灵敏度，确保仪器采用非复合源。

★4.1.1.2 双离子源模式：在单次进样中，离子源在一个方法中设置ESI+、ESI-、APCI+和APCI- 四种电离方式之间快速切换，大大提高质谱检测通量，同时获得每种电离方式的数据。（提供方法设置截图和谱图证明材料）

4.1.1.3 插拔式可互换ESI及APCI源，可实现ESI源及APCI源的快速更换无需放空质谱真空系统，不需要采用额外工具，1分钟内便可以完成切换；清洗、维护方便。并可在双离子源模式中实现ESI-ESI双模式和APCI-APCI的离子源组合。

4.1.1.4 大气压电喷雾离子电压：正离子模式电压：5850V；负离子模式：-5850V；喷雾电压更高，以确保离子化效率更高更稳定。

4.1.1.5 ESI电喷雾离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，且无需分流，即可达到3 ml/min；确保加快样品的分析速度的同时，还可避免分流对样品造成损失导致化合物响应值下降。

4.1.1.6 APCI大气压化学离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，且无需分流，即可达到3 ml/min；保证加快样品的分析速度的同时，还可避免分流对样品造成损失导致化合物响应值下降。

4.1.1.7 大气压离子源同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力，减少日常维护工作量，且离子源腔体可浸没于清洗溶液中超声清洗，维护简单方便。

★4.1.1.8 离子源内有主动废气排放设计，采用独立的排废气泵且无额外气路辅助，无气体消耗，使用成本低。防止样品在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷，延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。（提供排废气泵实物照片证明材料）

★4.1.1.9 辅助加热气设计：采用同轴加热气设计，且温度不低于850℃；更高的加热温度，以确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力。

4.1.1.10 离子源质谱接口设计：采用二级锥孔设计，且有反吹气设计，抗污染能力强。质谱接口技术，具备高温加热功能，自清洁设计，优异的抗污染能力，

★4.1.1.11：质谱接口温度≥300℃。质谱接口任意部分不得使用毛细管接口（包括金属及石英毛细管），防止样品冷凝而导致的堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低。适用于任意液相流速，为日常分析提供更低的背景噪音和可靠的数据结果。

4.1.2 质谱离子传输部分

4.1.2.1质谱离子传输通道：采用层流气离子传输，多级高压真空离子聚焦和传输技术，且无轴向电场设计，避免了污染导致的电场畸变导致离子传输效率下降问题，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率，无需频繁的仪器调谐和维护，显著提高质谱的工作效率  。

4.1.3 质量分析器

4.1.3.1	质量分析器类型：串联三重四极杆

4.1.3.2 质量数范围： m/z 5-1500

4.1.3.3	扫描速度：四级杆扫描速度≥25000 da/s。

4.1.3.4	扫描方式：Q1全扫描，Q3全扫描，MRM，SIM，中性丢失扫描，中性增益扫描，子离子扫描，母离子扫描

4.1.3.5	线性范围：≥6个数量级

4.1.3.6	质量稳定性：0.05 Da，24小时

4.1.3.7	碰撞室设计：具有梯度电场线性加速碰撞池设计，提高离子碰撞效率和传输效率，获得更为稳定的碎片离子以及离子之间丰度比，确保目标化合物的准确定性确证

4.1.3.8	MRM 最小驻留时间 (dwell time) ： 1ms

4.1.3.9 最大MRM检测数量：一次进样不分时间窗口可以同时监测40000对MRM离子对，实现多残留分析

4.1.3.10 四级杆分辨率参数	在同一时间窗口下，每对MRM的四级杆分辨率根据实际需要进行不同分辨率的设定。

★4.1.4 灵敏度指标

4.1.4.1	ESI正离子模式灵敏度：MRM模式1pg利血平柱上进样，信噪比≥200000:1

4.1.4.2	ESI负离子模式灵敏度：MRM模式1pg氯霉素柱上进样，信噪比≥200000:1

4.1.5 检测器系统

4.1.5.1	检测器设计：采用电子倍增器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性；且满足不需要切换检测器电压可以检测正负离子的检测器，以保证正负模式切换速度和检测器寿命。

★4.1.5.2 正负极性模式采集切换时间：10 ms

4.1.6 设备气源需求：采用氮气作为雾化气和碰撞气,无需额外氩气，降低使用成本；

4.1.7 真空系统：采用独特的五级差动泵系统维持质谱的高真空，一个机械泵和一个分子泵的设计更为稳定，仪器运行噪音最小，带自动断电保护功能。

4.1.8 远程诊断系统：具有远程诊断软件，可实现工程师远程了解仪器性能情况，及时更换配件，提高仪器维修效率。

4.1.9 工作站软件

4.1.9.1 原装进口液相色谱串联质谱仪工作站，适用于最新的Window10操作系统，确保系统和数据更安全。液相色谱和质谱部分在同一个界面下控制，实现仪器自动调谐和校正，自动建立采集方法，数据采集，在线监测、数据浏览、数据处理、定量分析和报告。

4.1.9.2 内置数据库，一键选择所需分析的化合物，自动完成方法建立，大大节省方法开发时间；

4.1.9.3 具有智能的MRM时间管理功能，实现按照化合物保留时间建立MRM分析方法，无需手动设计采集窗口，提高仪器的数据采集效率。

4.1.9.4 具备批处理数据功能的定量软件，轻松应对高通量的样品分析， 具有快速浏览显示功能，快速发现异常的数据结果，使数据处理更简单更高效。

4.1.9.5 配有仪器性能诊断软件，通过软件可实时查看仪器状态，快速诊断仪器状态。

4.2 超高压液相色谱仪部分

4.2.1 输液单元（二元高压梯度系统）

4.2.2 溶剂数：共4个通道

4.2.3 流量范围：1-2000 µL/min

★4.2.4 最大操作压力：18,500 psi

4.2.5 梯度精度：≤0.15%RSD

4.2.6 梯度曲线：≥9种梯度曲线

4.2.6 流速精度：≤0.075%RSD

4.2.7 系统延迟体积：50 µL(含混合器35µL)

4.2.8 进样体积：0.1-100µL

4.2.9 进样精度：<0.3%RSD

4.2.10 自动进样系统，配有4路洗针流路，可编辑多溶剂洗针程序，同时具有干吹功能，避免进样针表壁溶剂残留，确保完全消除样品残留。

4.2.11 样品数量：108位

4.2.12 样品控温：4℃-40℃

4.2.13 柱温箱温度范围：5℃—90.0℃

★4.2.14 柱温箱色谱柱容量：可容纳6根以上长度为300mm色谱柱

4.2.15 通过软件可实时观察液相色谱仪系统的压力曲线，掌握液相色谱系统的工作状态，确保液相色谱仪正常运行，提高实验数据的质量。

4.3配置要求

4.3.1超高效液相色谱仪（含液相泵、自动进样器、脱气机、柱温箱）1套

4.3.2质谱主机（含三重四级杆质量分析器、碰撞池、真空系统等）1套

4.3.3独立可加热的ESI源1套，独立可加热的APCI源1套，备用ESI进样喷针5套

4.3.4色谱柱：C18柱（2.7 µm×2.1mm×100mm），2根；

4.3.5含垫和盖的2 mL样品瓶5套（100个/套）

4.3.6原厂附件包：包括泵的溶剂架、溶剂瓶、管路等1包

4.3.7备用机械泵油1瓶

4.3.8安装用标准品1套

4.3.9 独立的自动排废气机械泵一套。

4.3.10原装进口计算机及操作软件1套：计算机为知名品牌主流配置商用计算机，win10系统。软件具有仪器调谐、数据采集、数据处理、定量分析和报告功能。批量定量、自动定量优化软件、仪器控制、数据处理软件。