附件1：原供应商资格要求及招标文件技术参数

供应商资格要求

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定条件；

1.	具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

2.	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供第三方审计机构出具的 2019 年度财务审计报告，若供应商成立不满一年的，可提供基本户银行出具的资信证明。）

3.	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺，格式自拟）

4.	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2020 年任意一个月缴纳企业所得税或增值税的纳税凭据以及 2020 年任意一个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费清单（依法免税或不缴纳社保资金的供应商，应提供相关证明文件））

5.	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供有效的参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式自拟）

6.	单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）

7.	实时荧光定量PCR仪应具有医疗器械注册证，全自动高压灭菌器需具备生物安全功能。

8.产品生产厂家具有不少于3年的同类产品生产经验，以第一次取得医疗器械注册证为准；

9.	本项目不接受联合体谈判。

PCR实验室产品招标参数

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加样器 | 招标参数： 1、可选量程范围：0.2-2μl，0.5-5μl，1-10μl，2-20μl，5-50μl，10-100μl，20-200μl，100-1000μl，0.5-5ml，1-10ml ★2、整支高温高压灭菌，化学耐受性良好，可在紫外线下消毒。 ★3、具有液量联动装置（AVG），与移液器腔体分离，使其处于一个相对恒温的环境，避免了手部温度对移液精确度的影响。 4、轻巧操控按钮设计可降低推放移液按钮所需的力度，从而实现轻松、顺畅、平稳的移液，超吹出专利设计，确保微量移液的准确性。。 5、双控按钮设计，顶部的旋转式按钮帽可确保操控流畅，稳定的移液，同时防止由于意外操作所造成的误差。下部的液量调节旋钮用于精细的移液操作，手感好，调拨容易。按钮顶端由柔软的塑料材料制成，抓握舒适，利于轻松设定液量。 6、超大清晰的显示屏，便于轻松的设定液量。具有微调功能的标尺，可以让使用者轻松地检查最后一位小数，显示屏的旁边独立的ID识别标签槽可以容易的放入个性化的 ID 识别标签，同时提供三枚预制标签。 7 、舒适的放松指靠可让使用人员在每次移液间隙放松手部，减少出现反复压力损伤（RSI）的风险。 8、简单的实验室维护及校准，使用包装附送的工具可以内部清洁保养。 | 20 |  |
| 2 | 低温冰箱（-40°C） | 一、医用冰箱存放血浆、菌种等 1、温控范围:-20℃～-40℃ 2、容积:≥276升 3、样式:立式 4、温控系统:微电脑控制，控制精度0.1度，数码显示。 5、进口思科普压缩机，使用寿命长，噪音低。 6、报警系统:开门报警，欠电压报警，断电报警，超温报警，传感器故障报警等。 ★7、抽屉式设计，不少于6个。 8、内胆为PS防腐抗氧化板。 9、100mm加厚保温层高密度保温层，超微孔发泡技术，超强保温效果。 10、资质:生产厂家具有医疗器械生产许可证、13485医疗器械质量认证，注册证等。 二、冷链监控系统 ★1、应具有监控医用冰箱温度，实时传输数据，输出器液晶显示温度、湿度、电池等信息。 2、可自行根据需求设置温度，湿度报警上限，具备数据打印功能 3、当温度出现超温，可通过邮箱，短信，并且可通过微信公共号等方式通知相关人员 4、采集模块和数据中转一体化，方便安装，同时避免数据中转时因场地限制导致多台采集器出现信号不足出现数据中断情况。 5、可根据院方要求增加采集数量，方便统一管理 6、最多具有采集路线为两路，，数据采集可使用WIFI或GPRS流量 7、应具有采集探头温度精度±0.4℃ 8、应具有采集探头的温度范围-100～80℃ 9、工作温度：-40～80℃ 10、应具有锂电池供电，待机时间超过30天 11、应具有分等级管理，数据导出可打印 ★12、1英寸液晶显示屏，可显示电池电量，时间，温度等。 13、保证在冷链信号差的时候，采集器能够正常采集，再次连接之后，数据不中断。 14、云终端可根据医院需要选择时间段和时间点打印和记录，并且可单独打印极值。 | 2 |  |
| 3 | 冷藏箱（2-8°C） | 1、工作条件：220V，50Hz； 2、样式：立式； 3、制冷方式：风冷； 4、容积：≥330L； 5、箱内温度：2-8℃ 6、防凝露：采用离线镀膜钢化玻璃门，放凝露效果好。 7、安全报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警 8、压缩机、风机：进口品牌压缩机、EBM风机； 9、控温方式：微电脑控制，数码温度显示,显示分辨率0.1℃。 10、生产厂家具有医疗器械生产许可证； 产品具有医疗器械注册证.通过3C认证 | 3 |  |
| 4 | 血液冷藏箱（2-8°C） | 1、有效容积：≥120L ★2、箱内温度：4±1℃ 3、400毫升血袋不少于60袋. 4、微电脑控制，专业风冷设计. 5、6个高精度温度传感器设计，2个用于监测模拟瓶内液体中心温度，准确监控箱内温度。 6、电加热玻璃外门，在80%湿度下，有效防凝露，透明塑料内门，双层保温。 ★7、测温孔设计，方便安装冷链监控系统。 8、LED照明灯，可移动搁架，浸塑钢丝存血框，方便使用，便于清理。 9、血液分类存放，配备血液标签。 10、不锈钢内胆，持久防腐，便于清理。 11、安全锁设计，防止随意开启。 12、进口品牌压缩机，EBM风机，使用寿命长 13、多种报警：超温报警、传感器故障报警、开门报警，断电报警，电池欠电压报警。 14、外部尺寸:596*618*1110内部尺寸：485*450*550 15、厂家资质：医疗器械生产许可证、医疗器械登记表、ISO13485医疗器械质量管理体系认证。 | 2 |  |
| 5 | 万分之一天平 | 1、称量范围 0~200g 2、实际分度值 d=0.1mg 3、去皮范围 0~200g 4、允许误差/重复性误差 ±0.5e 0≤m≤50g ±1.0e 50g≤m≤200g ±1.5e 200g≤m 5、准确度级别 Ⅰ级 ★6、校准方式 外部/内部校准 7、外部校准砝码 200g 8、秤盘尺寸(Ф) 80mm 9、电源 DC9V/1A | 1 |  |
| 6 | 洁净台 | 1、净化区尺寸 W*D*H（mm） 1450*590*520 2、外形尺寸 W*D*H（mm） 1570*635*1625 3、柜内气流 垂直单向流 4、操作区洁净度等级 100 级 5、平均风速 0.3～0.6m/s（可调） 6、噪音 ≤62dB(A) 7、振动 ≤5μ m 8、照 度 ≥300Lx 9、电 源 220V/50Hz 10、输入功率 1Kw 11、插座输出功率 220V 0.5Kw 12、高效过滤器规格及数量 820×484×70×① 600×484×70×① 13、荧光灯/紫外灯规格及数量 T5 28W×①/T8 30W×① | 2 |  |
| 7 | 低速离心机 | - 变频电机，数码显示 2、钢制机身、不锈钢离心室 3、铝合金转子 4、电子门锁保护，确保安全 5、电子安全门锁，独立电机控制 6、RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算 7、运行中可修改转速，离心力，时间等参数 8、9级升降速可调 9.、最高转速：4200 r/min 10、最大离心力 2680 xg 11、最大容量 24x10ml（真空采血管）角转子 12、转速精度 ±20 r/min 13、定时范围 1min~99min 14、噪 声 ≤60dB（A） 15、电机 变频电机 16、电 源 AC 220V 50HZ 10A 17、功 率 250W 18、外形尺寸：375×300×260(L×W×H) mm ★20、生产厂家通过 ISO9001：2015；ISO13485:2016质量体系认证；3A企业信用等级证；离心机产品通过欧盟CE认证 21、该产品获得了实用新型专利证书：一种离心机多重减震装置专利；一种离心机用非接触式电磁感应锁专利；一种离心机弹簧减震器偏转限位装置专利 ★22、厂家在省内必须具有定点售后服务中心，为后期售后服务提供保障。提供证明材料。 23、转子适用参数： 转子; 容量; 最高转速; 最大离心力. 1; 24x2-10ml真空管; 4200r/min; 2680xg. | 2 |  |
| 8 | 可移动紫外线灯 | 主要技术参数： 1、产品净重(kg) 9 2、产品尺寸(mm) 350*350*1100 3、电压(V) 220 4、适用面积(㎡) 60 5、功率(W) 60 | 2 |  |
| 9 | 混匀器 | 一、产品描述： 加热恒温混匀仪是混匀速度最快的一款恒温混匀产品，整合混匀、振荡、孵育加热三种功能，融入智能操作的设计理念，它不但能混匀各种微量管、PCR板、深孔板和微孔板等实验室常用耗材，还具备对各种模块进行加热孵育、催化的功能。满足不同用户的需求。 二、产品特点： 1、融合完美的混匀半径与出色的2维混匀技术。 2、高效的混匀和温度控制，具有可编程功能。 3、具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行。 4、微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小。 5、设有定时功能，0~100小时范围内任意设定培养时间。 6、多种标准样品模块可供选择，更换方便。 7、内置温度校准功能及短振荡点动功能。 8、直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。 9、多重安全保护功能，符合CE安全标准，安全可靠。 10、机器可编程，进行程序控温，共有5组程序可组合，可以解决客户不同的温度在不同的时间内进行组合反应。 三、性能指标： - 控温范围：0℃—100℃ - 温度均匀性：≤±0.3℃ - 温度稳定性：0.3℃ - 显示精度：0.1℃ - 振荡转速范围：200—1800 rpm - 振荡幅度与方式：2-3 mm (水平回转) | 2 |  |
| 10 | 生物安全柜 | 一、技术参数 1、安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm； （3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。 （4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：500 m3/h （7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） （8）噪音等级：≤65dB（A） （9）照明：≥1000lx （10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） （11）注册证号：国械注准20143542263 （12）重量： 毛重316KG 净重 295KG （13）使用人数：1—2人 2、生物安全性： （1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 二、结构功能特点： ★1、生产厂家是中华人民共和国医药行业YY0569-2011生物安全柜产品标准的主要起草单位； 2、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 3、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 4、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； 5、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； 6、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 7、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 8、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。 9、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； 10、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； 11、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 12、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全； 13、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； 14、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 15、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全； 16、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% 17、完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 18、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 （1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全； 三、资格证明和技术文件 ★1 TUV机构 ISO9001质量管理认证 2 ISO14001环境管理体系认证 ★2 ISO13485及CE认证 3 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证 ★4 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告 四、设备配置清单 主机1台、底座1套、内风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、水龙头1件（选配）、气龙头1件（选配）、搁手架1套（选配）。 | 2 |  |
| 11 | 全自动核酸提取仪 | 主要技术参数： 一、产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸； 二、运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程； 三、技术要求 ★1、处理能力：一次性完成96个样本的提取； ★2、提取速度：最快可20分钟内提取96个样本； 3、操控方式：通过仪器内置的液晶触摸屏进行触控操作； 4、混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合； 5、运行噪音：运行最大噪音不超过60分贝； 6、程序管理：仪器内置10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作； 7、二维码识别：可外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预； 8、污染防控： 8.1、实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为60分钟； 8.2、实验舱具备外排式独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶； 9、数据接口：USB； 10、设备资质：具有医疗器械注册证 11、配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒，其中病毒、全血、细菌提取试剂盒具备独立的医疗器械注册证； 12、配套耗材：单条六联管、96深孔板两种不同耗材； 四、商务要求： 生产厂家具有不少于5年的同类产品生产经验，以第一次取得医疗器械注册证为准； 生产厂家已通过ISO:9001和ISO:13485体系考核； 五、配置要求： 主机*1台； 单样本预封装病毒核酸提取试剂盒*3盒； 单样本耗材支架*2个； | 1 |  |
| 12 | 实时荧光定量PCR仪 | 主要技术指标： ★1、样本容量：96×0.2ml离心管（10-100ul），适应12×8联管，独立进样系统，实现不同反应程序的同时进行，可升级至18×8联管，多模块检测系统； 2、光源：超亮度LED； 3、检测器：高灵敏度光电传感器； 4、灵敏度：1个拷贝； 5、检测动力范围：100-1010； 6、反应容积：5-100ul； ★7、检测通道：6色荧光检测通道，支持广泛使用的FAM™/SYBR® Green、VIC®/JOE™／HEX™／TET™、ROX™/Texas Red®、CY5™与CY5.5™／Quasar705染料，预留升级空间，最高可升级到8通道； 8、热盖：自动进样，电子自动热盖； 9、温度范围：4-100℃； 10、控温模式：半导体热电模块； 11、均匀性：±0.1℃； 12、温度精度：±0.1℃； 13、升温速率：≧6.5℃； 14、降温速率：≧6.5℃； 15、热盖温度范围：30-110℃； 16、荧光强度检测重复性：CV≦0.5%； 17、样本检测重复性：CV≦0.5%； 18、样本线性：线性回归系数r≧0.999； 19、荧光线性：线性回归系数r≧0.999； 20、可实现污染自动预警； ★21、仪器可选平板电脑，可实现远程无线控制； - CFDA注册认证 23、★资质要求：提供生产厂家盖章的彩页，证明参数满足招标文件要求。 | 1 |  |
| 13 | UPS电源 | - UPS主机 1、 额定容量：20KVA+10KVA。 2、 输入标称电压：220VAC/380VAC可调。 3、 输入电压范围：190VAC-520VAC。 4、 输入频率：46～54 Hz or 56～64Hz。 5、 输出电压：208/220/230/240VAC可调。 6、 输出电压精度：±1% 7、 输出频率：50Hz±0.2Hz或60Hz±0.2 Hz。 8、 谐波失真：≦3%THD(线性负载)。 9、 电池电压及数量：192VDC（16只）/216VDC（18只）/240VDC（20只）可调。 10、充电电流：预设4A, 1A/2A/4A/6A可调。 11、充电方式：三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现 12、提供节能效果(ECO模式)。 13、具有旁路维护设计。 14、具有紧急电源关闭（EPO）。 15、显示方式：LCD+LED。 16、显示内容：系统状态、负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、输入/出电压、故障指示。 17、效率：≥93%。 18、通讯接口：智能卡插槽+USB+232 二、蓄电池 1、电池类型：胶体蓄电池。 2、电池规格：HSG12-65AH+HSG12-24AH。 3、电池数量：32只。 4、浮充充电电压（Vdc）：13.6-13.8V 25℃。 5、电池内阻（Ω）：25℃条件完全充电内阻约为5mΩ。 6、电池气密性：用0.200-0.205KG/cm2 压力检测电池气密性合格。 7、容量保存率（%月）25℃条件下97%。 8、电池使用寿命（年）：设计寿命为6-12年（25℃-20℃）。 9、工作温度范围（℃）：15℃～40℃。 10、自放电容量损失：25℃条件下3%月。 11、正极采用独特的铅钙板栅，降低了板栅的腐蚀速度率，延长电池的使用寿命。 12、负极采用独特的铅钙板栅，提高析氢点位，减少气体的析出。 13、蓄电池气体复合效率（%）：99%以上。 14、外壳材料：阻燃ABS树脂，符合UL94V-0与UL94HB等级。 15、蓄电池具有防漏液保护装置及说明文件。 16、蓄电池通过抗9烈度地震。 三、电池柜 1、 每个柜子装16块电池。 2、 加厚铁皮组装柜子。 3、 内含2P空开和BVR6mm²线。 | 1 |  |
| 14 | 全自动高压灭菌器 | 一、性能指标 ★1.、灭菌器厂家本身必须具有特种设备制造资质和特种设备安装资质，即：特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质）。厂家免费办理特种设使用登记证 2、容量:≥60升,立式结构,底部带脚轮 ；腔体直径≥40CM 3、灭菌腔材料:SUS304不锈钢；加热功率≥4600W ★4、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖），节省实验室空间 5、时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟 ★6、温度和压力: 最高灭菌温度≥138℃；设计压力：≥0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa 7、缺水双重保护: 配备温度式和离子浓度式两种水位传感器,杜绝误判, 防止干烧 8、记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序 ★9、六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。 10、具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌 11、排汽排水生物安全:优选孔径为0.2μm的原装进口疏水型PTFE过滤器，确保排汽时将气溶胶、微生物、病毒等都拦截在灭菌腔内，确保冷凝水等在灭菌完成之前不外排。 12、在线灭菌功能：系统在装载物灭菌时对过滤器进行同步灭菌，并实时监测过滤器灭菌温度及使用情况，确保过滤器灭菌的有效性，杜绝二次感染。 13、集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用 14、标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度 15、F0值：具有F0值计算功能，选购打印机可打印出F0值、温度等数据 16、温度和压力曲线：选购打印校验套装，温度和压力可以同时打印为数据和曲线方式 17、冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开 18、检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头 19、具有六种灭菌模式:固体模式、液体保温模式、液体模式、琼脂模式、废弃物模式、自定义模式。包含液体、固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式 20、附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套，使用说明书（ZWK） 21、安全装置： 八柱均分连锁装置，闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁，缺水双重保护（干烧保护+水位传感器报警），过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序，漏电保护、过流与短路保护，防烫保护 - 鉴于高压灭菌器是特种压力设备,生产由国家严格管控，生产厂家具有医疗器械生产许可证，压力容器具有CE-PED认证；产品具有经过国家权威机构检测通过的检测报告 23、★资质要求：提供生产厂家盖章的彩页，证明参数满足招标文件要求。 | 1 |  |
| 15 | 冷冻高速离心机 | 1、流线型机身、小巧紧凑、节省空间 2、轻量化设计、让冷冻离心机不再沉重 3、变频电机驱动、转速精准、运行稳定 4、微机控制，大屏幕液晶显示 5、 开机智能检测，不平衡保护 ★6、自吸式词服门锁 7、常用程序可储存调用，升降速速率可调 8、变频压塑机控温、无氟制冷剂，控温精准 9、RCF可直接设定及显示，无氟RPM/RCF换算 10、仪器在运行中可以修改运行参数 ★11、厂家在省内必须具有定点售后服务中心，提供证明材料。 ★12、生产厂家通过 ISO9001：2015；ISO13485:2016质量体系认证；3A企业信用等级证；离心机产品通过欧盟CE认证 13、产品具有医疗器械注册证或备案凭证 14、最高转速：14000 r/min 15、最大离心力 18800 xg 16、最大容量 12×5ml 17、转速精度 ±10 r/min 18、控温精度 ±1℃ 19、温度设置范围 -10℃~35℃ 20、定时范围 1~999min59s 21、噪 声 ≤55dB（A） 22、电 源 AC 220V 50HZ 15A 23、功 率 800W 24、转子标配：24x1.5ml角转子（含0.5ml和0.2ml适配器） | 1 |  |
| 16 | 恒温培养箱 | 主要技术参数： 1、控温范围：5-50℃ 2、分辨率：0.1℃ 3、波动度：±2℃ 4、均匀度：±2℃（37℃时） 5、输入功率：300W 6、定时范围：0-999小时 7、内胆尺寸(mm)：500×315×955 8、外形尺寸(mm)：625×520×1140 9、载物托架：3块 | 1 |  |
| 17 | 水浴箱 | 主要技术参数： - 电源：220V 50Hz - 控温范围：室温+5℃~100℃ - 内胆尺寸：300x490x190mm - 加热功率：1200W - 工作孔数：6孔 | 2 |  |

血清实验室设备招标参数

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加样器 | 招标参数： 1、可选量程范围：0.2-2μl，0.5-5μl，1-10μl，2-20μl，5-50μl，10-100μl，20-200μl，100-1000μl，0.5-5ml，1-10ml ★2、整支高温高压灭菌，化学耐受性良好，可在紫外线下消毒。 ★3、具有液量联动装置（AVG），与移液器腔体分离，使其处于一个相对恒温的环境，避免了手部温度对移液精确度的影响。 4、轻巧操控按钮设计可降低推放移液按钮所需的力度，从而实现轻松、顺畅、平稳的移液，超吹出专利设计，确保微量移液的准确性。。 5、双控按钮设计，顶部的旋转式按钮帽可确保操控流畅，稳定的移液，同时防止由于意外操作所造成的误差。下部的液量调节旋钮用于精细的移液操作，手感好，调拨容易。按钮顶端由柔软的塑料材料制成，抓握舒适，利于轻松设定液量。 6、超大清晰的显示屏，便于轻松的设定液量。具有微调功能的标尺，可以让使用者轻松地检查最后一位小数，显示屏的旁边独立的ID识别标签槽可以容易的放入个性化的 ID 识别标签，同时提供三枚预制标签。 7 、舒适的放松指靠可让使用人员在每次移液间隙放松手部，减少出现反复压力损伤（RSI）的风险。 8、简单的实验室维护及校准，使用包装附送的工具可以内部清洁保养。 | 4 |  |
| 2 | 低温冰箱（-40°C） | 一、医用冰箱存放血浆、菌种等 1、温控范围:-20℃～-40℃ 2、容积:≥276升 3、样式:立式 4、温控系统:微电脑控制，控制精度0.1度，数码显示。 5、进口思科普压缩机，使用寿命长，噪音低。 6、报警系统:开门报警，欠电压报警，断电报警，超温报警，传感器故障报警等。 ★7、抽屉式设计，不少于6个。 8、内胆为PS防腐抗氧化板。 9、100mm加厚保温层高密度保温层，超微孔发泡技术，超强保温效果。 10、资质:生产厂家需具有医疗器械生产许可证、13485医疗器械质量认证，注册证等。 二、冷链监控系统 ★1、应具有监控医用冰箱温度，实时传输数据，输出器液晶显示温度、湿度、电池等信息。 2、可自行根据需求设置温度，湿度报警上限，具备数据打印功能 3、当温度出现超温，可通过邮箱，短信，并且可通过微信公共号等方式通知相关人员 4、采集模块和数据中转一体化，方便安装，同时避免数据中转时因场地限制导致多台采集器出现信号不足出现数据中断情况。 5、可根据院方要求增加采集数量，方便统一管理 6、最多具有采集路线为两路，，数据采集可使用WIFI或GPRS流量 7、应具有采集探头温度精度±0.4℃ 8、应具有采集探头的温度范围-100～80℃ 9、工作温度：-40～80℃ 10、应具有锂电池供电，待机时间超过30天 11、应具有分等级管理，数据导出可打印 ★12、1英寸液晶显示屏，可显示电池电量，时间，温度等。 13、保证在冷链信号差的时候，采集器能够正常采集，再次连接之后，数据不中断。 14、云终端可根据医院需要选择时间段和时间点打印和记录，并且可单独打印极值。 | 1 |  |
| 3 | 血液冷藏箱（2-8°C） | 1、有效容积：≥120L ★2、箱内温度：4±1℃ 3、400毫升血袋不少于60袋. 4、微电脑控制，专业风冷设计. 5、6个高精度温度传感器设计，2个用于监测模拟瓶内液体中心温度，准确监控箱内温度。 6、电加热玻璃外门，在80%湿度下，有效防凝露，透明塑料内门，双层保温。 ★7、测温孔设计，方便安装冷链监控系统。 8、LED照明灯，可移动搁架，浸塑钢丝存血框，方便使用，便于清理。 9、血液分类存放，配备血液标签。 10、不锈钢内胆，持久防腐，便于清理。 11、安全锁设计，防止随意开启。 12、进口品牌压缩机，EBM风机，使用寿命长 13、多种报警：超温报警、传感器故障报警、开门报警，断电报警，电池欠电压报警。 14、外部尺寸:596*618*1110内部尺寸：485*450*550 15、厂家资质：注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械登记表、ISO13485医疗器械质量管理体系认证。 | 2 |  |
| 4 | 高速离心机 | 1、变频电机驱动、微机控制 2、数码显示 3、全钢机身、不锈钢内腔 4、电子安全门锁，独立电机控制 5、★转头自动识别 ，防止超速 6、特有的弹性转头固定方式，更换转头方便快捷 7、可存储12个操作程序，10级升降速可调 8、RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算 9、仪器在运行中可以修改运行参数 10、★生产厂家通过 ISO9001：2015；ISO13485:2016质量体系认证；3A企业信用等级证；离心机产品通过欧盟CE认证 11、★该产品获得了实用新型专利证书：一种离心机多重减震装置专利；一种离心机用非接触式电磁感应锁专利；一种离心机弹簧减震器偏转限位装置专利 12、最高转速 15000 r/min 13、最大离心力 21630 xg 14、最大容量 24×1.5/2.2ml 15、转速精度 ±20 r/min 16、定时范围 1min~99 min59s/点动 17、噪 声 ≤58dB（A） 18、电 源 AC 220V 50HZ 10A 19、功 率 500W 20、外形尺寸 365×300×260 (L×W×H) mm 21、重 量 18kg 22、转子参数: 转子; 容量; 最高转速; 最大离心力. 角转子; 24X1.5ml/2.2ml; 15000rpm; 21630Xg. | 1 |  |
| 5 | 可移动紫外线灯 | 主要技术参数： 1、产品净重(kg) 9 2、产品尺寸(mm) 350*350*1100 3、电压(V) 220 4、适用面积(㎡) 60 5、功率(W) 60 | 1 |  |
| 6 | 混匀器 | 一、产品描述： 加热恒温混匀仪是混匀速度最快的一款恒温混匀产品，整合混匀、振荡、孵育加热三种功能，融入智能操作的设计理念，它不但能混匀各种微量管、PCR板、深孔板和微孔板等实验室常用耗材，还具备对各种模块进行加热孵育、催化的功能。满足不同用户的需求。 二、产品特点： 1、融合完美的混匀半径与出色的2维混匀技术。 2、高效的混匀和温度控制，具有可编程功能。 3、具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行。 4、微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小。 5、设有定时功能，0~100小时范围内任意设定培养时间。 6、多种标准样品模块可供选择，更换方便。 7、内置温度校准功能及短振荡点动功能。 8、直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。 9、多重安全保护功能，符合CE安全标准，安全可靠。 10、机器可编程，进行程序控温，共有5组程序可组合，可以解决客户不同的温度在不同的时间内进行组合反应。 三、性能指标： 控温范围：0℃—100℃ 温度均匀性：≤±0.3℃ 温度稳定性：0.3℃ 显示精度：0.1℃ 振荡转速范围：200—1800 rpm 振荡幅度与方式：2-3 mm (水平回转) | 1 |  |
| 7 | 生物安全柜 | 一、技术参数 1、安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm； （3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。 （4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：500 m3/h （7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） （8）噪音等级：≤65dB（A） （9）照明：≥1000lx （10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） （11）注册证号：国械注准20143542263 （12）重量： 毛重316KG 净重 295KG （13）使用人数：1—2人 2、生物安全性： （1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 二、结构功能特点： ★1、生产厂家是中华人民共和国医药行业YY0569-2011生物安全柜产品标准的主要起草单位； 2、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 3、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 4、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； 5、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； 6、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 7、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 8、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。 9、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； 10、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； 11、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 12、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全； 13、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； 14、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 15、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全； 16、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% 17、完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 18、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 （1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全； 三、资格证明和技术文件 ★1 TUV机构 ISO9001质量管理认证 2 ISO14001环境管理体系认证 ★2 ISO13485及CE认证 3 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证 ★4 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告 四、设备配置清单 主机1台、底座1套、内风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、水龙头1件（选配）、气龙头1件（选配）、搁手架1套（选配）。 | 1 |  |
| 8 | 高压灭菌器 | 一、性能指标 ★1.、灭菌器厂家本身必须具有特种设备制造资质和特种设备安装资质，即：特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质）。厂家免费办理特种设使用登记证 2、容量:≥60升,立式结构,底部带脚轮 ；腔体直径≥40CM 3、灭菌腔材料:SUS304不锈钢；加热功率≥4600W ★4、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖），节省实验室空间 5、时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟 ★6、温度和压力: 最高灭菌温度≥138℃；设计压力：≥0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa 7、缺水双重保护: 配备温度式和离子浓度式两种水位传感器,杜绝误判, 防止干烧 8、记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序 ★9、六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。 10、具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌 11、排汽排水生物安全:优选孔径为0.2μm的原装进口疏水型PTFE过滤器，确保排汽时将气溶胶、微生物、病毒等都拦截在灭菌腔内，确保冷凝水等在灭菌完成之前不外排。 12、在线灭菌功能：系统在装载物灭菌时对过滤器进行同步灭菌，并实时监测过滤器灭菌温度及使用情况，确保过滤器灭菌的有效性，杜绝二次感染。 13、集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用 14、标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度 15、F0值：具有F0值计算功能，选购打印机可打印出F0值、温度等数据 16、温度和压力曲线：选购打印校验套装，温度和压力可以同时打印为数据和曲线方式 17、冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开 18、检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头 19、具有六种灭菌模式:固体模式、液体保温模式、液体模式、琼脂模式、废弃物模式、自定义模式。包含液体、固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式 20、附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套，使用说明书（ZWK） 21、安全装置： 八柱均分连锁装置，闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁，缺水双重保护（干烧保护+水位传感器报警），过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序，漏电保护、过流与短路保护，防烫保护 - 鉴于高压灭菌器是特种压力设备,生产由国家严格管控，生产厂家具有医疗器械生产许可证，压力容器具有CE-PED认证；产品具有经过国家权威机构检测通过的检测报告 ★23、资质要求：提供生产厂家盖章的彩页，证明技术指标满足招标文件要求。 | 1 |  |
| 9 | 水浴箱 | 主要技术参数： - 电源：220V 50Hz - 控温范围：室温+5℃~100℃ - 内胆尺寸：300x490x190mm - 加热功率：1200W - 工作孔数：6孔 | 1 |  |
| 10 | 酶标仪 | 检测模式： 光吸收 2*.光源： LED节能光源, 自动校准。 光电检测器 ：硅光电二极管检测器 4. 板型： 96微孔板(包括条状微孔板) 5. 测量模式： 终端法、动力学和多标记（波长）测量 6*.测量通道： 8 通道 7*.测量范围： 0-4 OD 8*.测量分辨率： 0.0001 OD 9：波长范围： 400 - 750 nm 10*滤光片： 多至8个（滤光片位置），标准配置：405，450，492和620nm滤光片 11.准确度（450/492 nm）： 0.000-2.000 OD ≤ （0.5%+0.010 OD）； 2.000-3.000 OD ≤ （1%+0.010 OD） 12.精密度/ 重现性(450/492 nm)： 0.000-2.000 OD ≤ （0.5%+0.005 OD） 2.000-3.000 OD ≤ （1.0%+0.005 OD） 13.线性：0.000-2.000 OD ≤ 1.0% 2.000-3.000 OD ≤ 1.5% 14*.震荡模式： 线性震荡， 4种不同模式 计算机接口：带USB1.1/2.0。 16*. 保修服务：2年保修，终生维护。 17*.软件：原装中文操作软件： • 支持定性和定量EIA分析 * 支持所有主要的曲线拟合模式 * 全面的质控管理功能 • 多种格式的数据导入和导出功能（Excel，ASCII，ASTM） • 多种动力学数据的分析简化功能（如平均和最大斜率，酶动力学参数等）** • 向导式用户界面 * 软件九种语言（含中文）可选 ★18、资质要求：提供生产厂家或总代理出具盖章的彩页，证明技术指标满足招标文件要求。 | 1 |  |
| 11 | 洗板机 | 1* 洗板头： 8，16通道洗板头可选，注液针和排液针分开； 2* 洗液通道： 1，2或4位洗液通道； 3* 适用酶标板类型： 无需更换洗板头，即可清洗U型（圆底）、V型或平底96孔微孔板； 4 注液量：清洗时50-3000ul, 增量50ul步进； 注液时50-400ul，增量50ul步进； 5* 清洗功能：可实现ELISA板强洗和柔性细胞滴洗二合一功能； 6、残留量：交叉吸液≤1.8ul/孔； 7、注液准确度：≤1.2%（300ul注液量，注液速率：3；8针洗头）； 8、注液一致性CV: 整板≤2.5%（300ul注液量，注液速率：3；8针洗头）； 9* 排液注液速率： 软件可调； 10* 排液方式：具有孔内单点排液及双点排液两种模式； 11 清洗程序：可定义并储存多达20个清洗程序； 12* 震荡功能：线性震荡：高、中、低三种震荡强度可调； 13* 选配模块：可选配真空抽滤模块和磁珠分离模块， 高级真空抽滤：-150至-850mBar 绝对压强 低级真空抽滤：-50 至-150mBar 绝对压强 14* 操作软件：标配联机操作软件，可实现电脑编程。 ★15、资质要求：提供生产厂家或总代理出具盖章的彩页，证明技术指标满足招标文件要求。 | 1 |  |