永城市疾病预防控制中心实验室能力提升设备、仪器采购项目（二次）

竞争性谈判文件

采购编号：永财采购【2020】056号

中心编号：永 公 采【2020】056号

采 购 人：永城市疾病预防控制中心

代理机构：永城市公共资源交易中心政府采购科

二零二零年九月

### 目录

目录	- 0 -

第一章 竞争性谈判公告	- 1 -

第二章 谈判供应商须知	- 8 -

一、说明	- 8 -

二、竞争性谈判文件	- 9 -

三、谈判响应文件的编写	- 10 -

四、谈判响应文件的递交	- 11 -

五、谈判程序	- 12 -

六、授予合同	- 14 -

第三章 谈判响应文件格式	- 16 -

一、法定代表人授权书	- 19 -

二、谈判书	- 20 -

三、资格证明文件	- 22 -

四、报价表格	- 25 -

（一）第一轮报价表	- 25 -

（二）报价一览表	- 26 -

（三）备件、专用工具和消耗品价格表	- 27 -

（四）货物分项报价一览表	- 28 -

五、技术规格偏差表	- 29 -

六、商务条款偏差表	- 30 -

七、项目实施方案	- 31 -

八、服务承诺	- 31 -

九、反商业贿赂承诺书	- 32 -

十、其他	- 33 -

第四章 项目采购资料表	- 34 -

第五章 谈判项目说明和要求	- 37 -

第六章 合同条款	- 53 -

# 第一章 竞争性谈判公告

永城市疾病预防控制中心实验室能力提升设备、仪器采购项目（二次）

竞争性谈判公告

项目概况

永城市疾病预防控制中心实验室能力提升设备、仪器采购项目（二次）的潜在供应商请使用企业数字证书（key）登录永城市公共资源交易中心网站进入投标专区进行网上报名并获取采购文件，并于2020年9月16日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：永财采购【2020】056号；永公采【2020】056号

项目名称：永城市疾病预防控制中心实验室能力提升设备、仪器采购项目（二次）；

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1397570.00元

最高限价：1397570.00元

采购需求：全自动核酸提取仪，实时荧光定量PCR仪，全自动高压灭菌器 ，酶标仪，洗板机等（详见谈判文件第五章）。

合同履行期限：合同签订后7日内完成。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。（财库【2011】181号、财库【2014】68号）；

（2）鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购政府部门公布的节能清单中所列的节能产品；

（3）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购政府部门公布的环境标志产品政府采购清单中所列产品。

3.供应商资格条件：

3.1合法有效的营业执照并具备本项目相应的经营范围.组织机构代码证.税务登记证（或三证合一的营业执照）；

3.2财务状况报告；（提供第三方审计机构出具的 2019 年度财务审计报告，若供应商成立不满一年的，可提供基本户银行出具的资信证明。）

3.3具有履行合同所必需的人员.设备和专业技术能力；

3.4依法缴纳税收的证明材料（提供缴税凭据，缴纳时间距开标不超过半年）；

3.5依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供投标单位为职工缴纳社会保险的专用收据或缴纳清单，缴纳时间距开标不超过半年）；

3.6投标人开标前三年内无重大违法记录的书面声明，且未被其他地市列入黑名单。

3.7根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人.重大税收违法案件当事人名单.政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）/中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）/河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】，附本公司在以上任意一个网站上的查询记录；

三、获取采购文件

报名时间：2020年9月9日至2020年9月11日18:00（北京时间）；

文件下载时间：2020年9月9日至2020年9月16日09:30（北京时间）；

地点：永城市公共资源交易中心官网。

方式：网上获取。

售价：招标文件获取免费。

凡有意参加投标者，请使用企业数字证书（key）登录永城市公共资源交易中心网站进入投标专区进行网上报名并下载招标文件。

特别提醒：未在永城市公共资源交易中心办理数字证书的供应商请在永城市公共资源交易中心登记入库办理数字证书。供应商报名操作说明书请在永城市公共资源交易网站下载专区下载。

四、响应文件提交

截止时间：2020年9月16日9时30分（北京时间）

地点：永城市公共资源交易中心。

本项目为全流程电子化交易项目。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台（河南省▪永城市）》公共资源交易系统成功上传。

2、投标人电子投标文件制作系统、CA签章工具需投标人自行登陆永城市公共资源交易平台系统-组件下载进行下载安装。

根据《永城市新型冠状病毒防控期间公共资源项目交易注意事项及要求》，本项目实行网上开标，投标人实行网上投标，投标人务必保证按时在线递交投标文件，签到、解密，否则后果自负。请各潜在投标人在开标后半小时之内进行解密操作，开标半小时之后不再接受解密操作，如未解密视为自动放弃投标！投标人不得现场参与开标，且各投标人不再递交纸质投标文件。

本项目开标、评标活动，由招标（采购）人代表参加开标，代理机构人员1名。须全程佩戴口罩。

评标时，所有评审事项，均以电子投标文件为准。投标人不再提供原件等证明材料。

五、开启

时间：2020年9月16日9时30分（北京时间）

地点：永城市公共资源交易中心二楼开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《永城市政府门户网》、《永城市公共资源交易中心网》上发布。

七、其他补充事宜

无。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：永城市疾病预防控制中心

地    址：河南省永城市东城区文化路北段

联系方式：0370-5118891

2.采购代理机构信息

名    称：永城市公共资源交易中心政府采购科

地　　址：永城市浍河路

联系方式：0370-5019918

3.项目联系方式

项目联系人：杨先生

电　　 话：0370-5118891

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

*在此期间CA数字证书请勿进行变更、延期等操作！

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统（http://www.ycggzyjy.com:7001/ggzy/）下载“永城投标文件制作系统SEARUN 最新版本”及CA签章工具，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪永城市)》公共资源交易系统（http://www.ycggzyjy.com:7001/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

第二章 谈判供应商须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于永城市疾病预防控制中心实验室能力提升设备、仪器采购项目（二次）。

2、词汇定义

2.1“采购人”系指永城市疾病预防控制中心。

2.2“谈判供应商”系指向采购人提供谈判响应文件的单位。

2.3合格的谈判供应商

2.3.1.	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定条件；

2.3.2.	合法有效的营业执照并具备本项目相应的经营范围.组织机构代码证.税务登记证（或三证合一的营业执照）；

2.3.3.	财务状况报告；（提供第三方审计机构出具的 2019 年度财务审计报告，若供应商成立不满一年的，可提供基本户银行出具的资信证明。）

2.3.4.	具有履行合同所必需的人员.设备和专业技术能力；

2.3.5.	依法缴纳税收的证明材料（提供缴税凭据，缴纳时间距开标不超过半年）；

2.3.6.	依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供投标单位为职工缴纳社会保险的专用收据或缴纳清单，缴纳时间距开标不超过半年）；

2.3.7.	投标人开标前三年内无重大违法记录的书面声明，且未被其他地市列入黑名单。

2.3.8.	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人.重大税收违法案件当事人名单.政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）/中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）/河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】，附本公司在以上任意一个网站上的查询记录；

2.3.9.	本项目不接受联合体谈判。

2.4“服务”系指竞争性谈判文件规定谈判方须承担的售后服务及其承诺。

“货物”系指卖方按竞争性谈判文件规定，须向买方提供的货物及其他有关技术资料和材料。

2.5合格的服务

成交人对合同义务全面负责；对本项目的技术服务全面负责；对本项目的验收全面负责。

2.6“成交人”接到并接受成交通知，最终被授予合同的谈判供应商。

2.7“竞争性谈判文件”采购人根据国家有关规定并针对本采购项目的需求编制并发出的全部文件。

2.8“谈判响应文件”指谈判供应商根据竞争性谈判文件的要求提交的所有文件。

2.9 “报价”本报价应包括完成本项目的一切费用（详见第四章项目采购资料表）。

## 二、竞争性谈判文件

3、竞争性谈判文件构成

竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一章竞争性谈判邀请函；

第二章谈判供应商须知；

第三章谈判供应商应当提交的资格证明文件（格式）；

第四章项目采购资料表；

第五章谈判项目说明和要；

第六章合同条款及补充格式。

4、竞争性谈判文件的澄清

谈判供应商对竞争性谈判文件如有需要澄清的疑问，应在谈判响应文件递交截止时间前3天按竞争性谈判问中载明的地址以书面形式通知到采购人。采购人将视情况在谈判响应文件递交截止日3日前采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。同时将不标明疑问来源的书面答复函发每个领取竞争性谈判文件的所有潜在谈判供应商。

5、竞争性谈判文件的修改

5.1在竞争性谈判邀请函中所述的谈判响应文件递交截止日期前，采购人可主动地或在解答谈判供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

5.2竞争性谈判文件的修改将以书面方式通知到已购买竞争性谈判文件的所有潜在谈判供应商，并构成竞争性谈判文件的一部分，对所有谈判供应商均具有约束力。

5.3谈判供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

5.4为使谈判供应商有充分的时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长谈判响应文件递交截止期。

## 三、谈判响应文件的编写

6、要求

谈判供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则，其谈判响应文件将被拒绝。

7、谈判响应文件计量单位

除在竞争性谈判文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

8、谈判响应文件的组成(包括不限于)

8.1谈判响应文件包括下列部分：

- 法定代表人授权书

- 谈判书

- 资格证明文件

- 报价表格

- 技术规格偏差表

- 商务条款偏差表

- 项目实施方案

- 服务计划

- 反商业贿赂承诺书

- 其他

8.2谈判供应商所投谈判响应文件为电子投标文件。

8.3谈判供应商必须按竞争性谈判文件的要求编制谈判响应文件，提交相应的文件资料。未响应竞争性谈判文件将视为漏项或非实质性响应竞争性谈判文件而取消谈判资格。

9、谈判响应文件有效期

9.1谈判响应文件应自递交之日起，在第四章“项目采购资料表”规定的时间内保持有效。谈判响应文件有效期不足的将被视为非实质响应谈判而予以拒绝。

9.2在特殊情况下，采购人可征求谈判供应商同意延长谈判响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。谈判供应商可以拒绝这种要求。同意延期的谈判供应商将不会被要求也不允许修改其谈判响应文件实质内容。

10、谈判响应文件的签署及规定

谈判供应商在线递交电子投标文件。

## 四、谈判响应文件的递交

11、谈判响应文件的密封和标记

无

12、递送谈判响应文件的截止时间

12.1谈判供应商应在不迟于第四章“项目采购资料表”中规定的截止日期和时间将谈判响应文件按照“项目采购资料表”中载明的地址递交至采购人。采购人将拒绝在谈判响应文件递交截止时间后送交的谈判响应文件。

附：开标时，进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（1）电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

b. 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（2）电子投标文件解密异常情况处理

b. 因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

## 五、谈判程序

13、谈判程序

13.1本次竞争性谈判采购采取两轮报价制，第一轮报价为谈判响应文件的书面报价，第二轮报价在谈判中电子线上递交。

13.2第二轮谈判的顺序由谈判供应商代表经抽签确定。

13.3第二轮谈判：由谈判小组按抽签顺序逐一与单位进行谈判，主要对单位谈判响应文件中的不确切、不确定、不全面的内容以及其他内容进行沟通澄清。通过符合性审查的谈判供应商依据质疑表及谈判内容，进行第二次报价，供应商的第二轮报价不允许高于第一轮报价。

13.4谈判小组根据谈判和质疑答复情况以及竞争性谈判文件中的内容，对所有谈判供应商进行比较评价，根据竞争性谈判文件规定的评审办法提交评审意见。

13.5谈判小组根据评审意见，将谈判报价按由低到高的顺序进行排序，写出书面评审报告，确定排序第一的供应商为成交人。

14、谈判小组

14.1采购人将根据竞争性谈判文件的有关要求组建谈判小组。谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估、比较。

14.2谈判小组由3人组成。

15、谈判响应文件的审查

15.1谈判开始后，谈判小组将组织审查谈判响应文件是否完整，总体编排是否有序，文件是否已恰当的签署，有无计算上的错误等。若汉字表示的数据与数字表示的有差别，则以汉字表示的数据为准。若谈判供应商拒绝接受上述修正，其谈判响应文件将被拒绝。

15.2在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据谈判供应商提供的资格证明文件审查其资质、资金、技术和服务能力。如果确定其无资格履行合同，其谈判响应文件将被拒绝。

15.3允许修正谈判响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

15.4谈判小组判断谈判响应文件的响应性仅基于竞争性谈判文件本身内容而不靠外部证据。

15.5没有实质上响应竞争性谈判文件要求的谈判响应文件将被拒绝。

15.6评审中有下列情形之一的，谈判供应商的谈判或成交资格将会被取消：

(1)采购项目超出其经营范围的；

(2)资格证明文件不全，或不满足竞争性谈判文件规定的谈判资质要求的；

(3)谈判响应文件没有法定代表人签字或盖章或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字或盖章和加盖公章的；

(4)谈判响应文件有效期不足的；

(5)不满足谈判项目说明和要求的；

(6)谈判响应文件中载明的标准和方法等不符合竞争性谈判文件要求；

(7)谈判响应文件附有采购人不能接受的条件；

(8)不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求。

(9)谈判响应文件未按规定和格式填写，字迹模糊；

16、谈判响应文件的澄清

16.1为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向谈判供应商质疑，请谈判供应商澄清其相关内容。谈判供应商有责任按照谈判小组通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清。

16.2重要澄清的答复内容应是书面的，并由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

16.3谈判供应商的澄清文件是谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件中被澄清的部分。

16.4谈判响应文件的澄清不得对谈判响应文件进行实质性修改。

17、评审原则和方法

详见“第四章项目采购资料表”

18、保密及其他注意事项

18.1评审是谈判采购工作的重要环节，评审工作在谈判小组内独立进行，谈判小组将遵照评审原则方法，公正、公平地对待所有谈判供应商。

18.2在谈判期间，谈判供应商不得向谈判小组询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则其谈判或成交资格可能被拒绝。

18.3为保证评审的公正性，评审期间直至授予成交人合同，谈判小组成员不得与谈判供应商私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与评审工作有接触的任何人不得也不应将评审情况泄露。

18.4采购人不退还谈判响应文件。

## 六、授予合同

19、成交确定

19.1评审结束后，依据谈判小组的评审结果，择优确定成交人。

20、成交通知

20.1成交人确定后，采购人在以书面形式向成交人发出“成交通知书”。

20.2“成交通知书”将作为签订合同的依据。

21、评审结果的公示

21.1政府采购科在收到采购人的《成交单位确认函》后，1个工作日内，将成交结果在《河南省政府采购网》、《永城市政府门户网》、《永城市公共资源交易中心网》上发布。

21.2谈判供应商若对成交结果有疑问，有权按照《政府采购供应商投诉处理管理办法》规定的程序进行质疑和投诉，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

22、接受和拒绝任何或所有谈判供应商的权利

22.1如出现重大变故，谈判任务取消情况，采购人保留因此原因在成交之前任何时候接受或拒绝任何成交、以及宣布成交无效或拒绝所有谈判的权力，对受影响的谈判供应商不承担任何责任。

23、签定合同

23.1成交人按“成交通知书”指定的时间、地点与采购方签订合同。合同内容由成交人拟定。

23.2竞争性谈判文件、成交人的谈判响应文件及其澄清文件、质疑答复等均为签定合同的依据。

23.3严禁成交人分包或转包项目。

23.4如采购人或成交人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取成交金额5%的违约金。

23.5如成交人不按条约签订合同，采购人将报请监督管理部门取消其成交资格。采购人可在监督管理部门同意后在候选成交单位中重新选定成交单位或重新采购。

# 第三章 谈判响应文件格式

封面格式：

永城市疾病预防控制中心实验室能力提升设备、仪器采购项目（二次）

竞争性谈判响应文件

供应商名称：	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字或盖章）

年	月	 日

目录

一、法定代表人授权书

二、谈判书

三、资格证明文件

四、报价表格

五、技术规格偏差表

六、商务条款偏差表

七、项目实施方案

八、服务计划

九、反商业贿赂承诺书

十、其他

一、法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于(注册地址)的公司的法定代表人(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权(单位)的在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，就项目编号为永财采购【2020】056号、永公采【2020】056号的永城市疾病预防控制中心实验室能力提升设备、仪器采购项目（二次）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：年月日

二、谈判书

致：（采购单位名称）

在研究了项目编号为    的竞争性谈判文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述文件，并对之负法律责任。

- 法定代表人授权书

- 谈判书

- 资格证明文件

- 报价表格

- 技术规格偏差表

- 商务条款偏差表

- 项目实施方案

- 服务计划

- 反商业贿赂承诺书

- 其他

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附谈判报价表中规定的应提供的第一轮报价为       人民币，（文字表示）调试、安装及试运行期     ，质保期    ，在上述时间内，我们将按照竞争性谈判文件的要求完成本项目的全部服务工作。

- 如果我们的谈判响应文件被接受并中标，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 我们已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本谈判响应文件自递交截止日起有效期为60个工作日。

- 我们承诺，与采购方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购方的附属机构。

- 我们同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判响应文件或收到的任何谈判响应文件。

- 与本谈判有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

三、资格证明文件

1.	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定条件；

2.	合法有效的营业执照并具备本项目相应的经营范围.组织机构代码证.税务登记证（或三证合一的营业执照）；

3.	财务状况报告；（提供第三方审计机构出具的 2019 年度财务审计报告，若供应商成立不满一年的，可提供基本户银行出具的资信证明。）

4.	具有履行合同所必需的人员.设备和专业技术能力；

5.	依法缴纳税收的证明材料（提供缴税凭据，缴纳时间距开标不超过半年）；

6.	依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供投标单位为职工缴纳社会保险的专用收据或缴纳清单，缴纳时间距开标不超过半年）；

7.	投标人开标前三年内无重大违法记录的书面声明，且未被其他地市列入黑名单。

8.	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人.重大税收违法案件当事人名单.政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）/中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）/河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】，附本公司在以上任意一个网站上的查询记录；

附件1：

3.1关于资格文件的声明函

致      ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  的采购活动进行谈判。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判资格的文件、证明、陈述、相关资料和公司基本情况资料是均是真实的、准确的、合法的。同意此次竞争性谈判文件中的各项内容。

本单位如中标，保证按照谈判响应文件的承诺与贵方签订合同。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

附件2：

3.6参加政府采购活动三年内没有重大违法记录；成立年限不足的企业从成立之日起计；

我公司承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内在中华人民共和国境内无违法违纪、无不良记录、未被列入黑名单、无不良行为事件发生，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，愿取消本项目谈判资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日期：年月日

四、报价表格

（一）第一轮报价表

项目名称：永城市疾病预防控制中心实验室能力提升设备、仪器采购项目（二次）

项目编号：永财采购【2020】056号；永公采【2020】056号

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 第一轮报价 （人民币：元） | 小写： 大写： |
| 交 货 期 |  |
| 质 保 期 |  |
| 其他优惠条件 |  |

注：1、本次报价应包含完成本项目需要的所有费用。

2、谈判供应商应注明报价为第几轮报价。

（二）报价一览表

项目名称：                                               金额单位：      元

| 序号 | 产品名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

（三）备件、专用工具和消耗品价格表

| 项目名称： 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

注明：1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

3、若无备件、专用工具和消耗品，此表可不做。

（四）货物分项报价一览表

项目名称：                                                 金额单位：     元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 运输及保险费 | 技术服务费 | 税费 | 合计 | 交货日期 | 交货地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要是指非国产货物的关税及其他费用等。

3、货物分项必须与货物需求表中货物分项一致。

五、技术规格偏差表

项目名称：                                      金额单位：    元

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |  | 对谈判文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 谈判文件 | 谈判响应文件 |  |  |  |
| 1 | 货物名称1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

说明：

1、货物技术参数及要求存在偏差的必须如实填写本表；

2、本表货物序号须与“货物需求表”对应；

3、谈判响应文件此偏差表中出现（例如：“要求谈判供应商”、“要求不大于或不小于”、“谈判供应商须出具、谈判供应商提供…..”）等类似字、词，有可能被评审小组视为照抄复制谈判文件，将有可能承担谈判被拒风险。

六、商务条款偏差表

项目名称：                                                       金额单位：元

| 序号 | 内容 | 谈判要求 | 谈判响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |  |
| 4 | 谈判有效期 |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

说明：

1、货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表。

七、项目实施方案

（格式自拟）

八、服务承诺

（格式自拟）

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在永城市疾病预防控制中心实验室能力提升设备、仪器采购项目（二次）的采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：年月日

十、其他

供应商认为有必要提供的其他资料

# 第四章 项目采购资料表

本表是对“谈判供应商须知”的具体补充和修改，如有与前面矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 项目名称：永城市疾病预防控制中心实验室能力提升设备、仪器采购项目（二次） |
| 2 | 项目编号：永财采购【2020】056号；永公采【2020】056号 |
| 3 | 资金来源：市级财政资金 |
| 4 | 采 购 人：永城市疾病预防控制中心 联 系 人：杨先生 电 话：0370-5118891 联系地址：河南省永城市东城区文化路北段 |
| 5 | 代理机构：永城市公共资源交易中心政府采购科 联 系 人：周女士 联系方式：0370-5019918 联系地址：永城市浍河路 |
| 谈判报价和货币 |  |
| 7 | 相关费用：无论谈判过程中的作法和结果如何，谈判供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。 |
| 8 | 本项目预算价为：1397570.00元。供应商的谈判报价高于预算价的视为无效报价，其谈判予以拒绝。 |
| 9 | 谈判货币：人民币 |
| 谈判响应文件的递交 |  |
| 10 | 谈判响应文件有效期：从谈判响应文件递交截止日起60个工作日。 |
| 11 | 谈判响应文件递交地点：永城市公共资源交易中心二楼开标室 谈判响应文件递交截止时间：2020年9月16日09时30分（北京时间）； |
| 12 | 本项目不允许分包、转包 |
| 13 | 质保期：所有产品质保期均不低于2年。 |
| 14 | 供货期：合同签订后7日内完成。 |
| 15 | 付款方式：交货完毕并验收合格后七天内支付合同总金额的95%，余下合同总金额的5%一年后无质量问题七天内付清。 |
| 16 | 电子化采购模式：投标人投标时须提供加密电子投标文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求： 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 |
| 18 | 投标文件份数： 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·永城市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 |
| 评标 |  |
| 19 | 1 成交原则和方法（在满足谈判文件的情况下，最低价优先） （1）坚持公正、平等对待所有参加谈判的谈判供应商。 （2）坚持竞争性谈判文件的所有相关规定，择优确定成交方。 （3）对谈判响应性文件实质性要求偏离过大或响应明显不力的谈判响应性文件，将不被接受。 （4）对谈判响应性文件中的主要技术参数指标有负偏离的，做无效标处理。 （5）在价格、服务等条件同等情况下，质量及性能参数最优者优先成交。 （6）在价格、质量等条件同等情况下，提供最佳服务者优先成交。 （7）在质量和服务相等的情况下，价格最优者优先成交。 （8）价格、质量、服务等条件同等情况下，能提供财务优惠条件者优先成交。 （9）合同将授予符合竞争性谈判文件要求，并且报价最合理，能提供最佳服务的谈判供应商。 2 谈判小组对每个谈判供应商的谈判响应性文件综合各个服务条件进行比较，列出谈判供应商的报价比较表。 3 对各谈判供应商所报技术性能进行比较 4 对其他内容进行分析比较： (1) 项目实施方案 (2) 服务承诺书 (3) 谈判供应商提供的其它优惠条件 5 综合以上分析比较，最后得出评审结论： 谈判小组将根据需方要求和成交原则，从参与谈判的谈判供应商中，推荐出合格的成交谈判供应商，确定排序第一的供应商为成交人。 |

# 第五章 谈判项目说明和要求

PCR实验室产品招标参数

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加样器 | 招标参数： 1.可选量程范围：0.2-2μl，0.5-5μl，1-10μl，2-20μl，5-50μl，10-100μl，20-200μl，100-1000μl，0.5-5ml，1-10ml *2.整支高温高压灭菌，化学耐受性良好，可在紫外线下消毒。 3轻巧操控按钮设计可降低推放移液按钮所需的力度，从而实现轻松.顺畅.平稳的移液。 4.双控按钮设计，顶部的旋转式按钮帽可确保操控流畅，稳定的移液，同时防止由于意外操作所造成的误差。下部的液量调节旋钮用于精细的移液操作，手感好，调拨容易。按钮顶端由柔软的塑料材料制成，抓握舒适，利于轻松设定液量。 5.超大清晰的显示屏，便于轻松的设定液量。具有微调功能的标尺，可以让使用者轻松地检查最后一位小数，显示屏的旁边独立的ID识别标签槽可以容易的放入个性化的 ID 识别标签，同时提供三枚预制标签。 6 .舒适的放松指靠可让使用人员在每次移液间隙放松手部，减少出现反复压力损伤（RSI）的风险。 7.简单的实验室维护及校准，使用包装附送的工具可以内部清洁保养。 |
| 2 | 低温冰箱 | 一.医用冰箱存放血浆.菌种等 1.温控范围:-20℃～-40℃ 2.容积:≥276升 3.样式:立式 4.温控系统:微电脑控制，控制精度0.1度，数码显示。 5.进口压缩机和风机，高效制冷，使用寿命更长； 6.报警系统:高温报警.低温报警.传感器故障报警.环温高报警.断电报警.门开报警.电池电量低报警； 7.抽屉式设计，不少于6个。 8.内胆为PS防腐抗氧化板。 9.100mm加厚保温层高密度保温层，超微孔发泡技术，超强保温效果。 10.资质:生产厂家需具有医疗器械生产许可证。 二.冷链监控系统（选配） 1.应具有监控医用冰箱温度，实时传输数据，输出器液晶显示温度.湿度.电池等信息。 2.可自行根据需求设置温度，湿度报警上限，具备数据打印功能 3.当温度出现超温，可通过短信，并且可通过微信公共号等方式通知相关人员 4.可根据院方要求增加采集数量，方便统一管理 5.最多具有采集路线为两路，数据采集可使用WIFI或GPRS流量。 6.应具有采集探头温度精度±0.4℃ 7.应具有采集探头的温度范围-100～80℃ 8.工作温度：-40～80℃ 9.应具有分等级管理，数据导出可打印 10.1英寸液晶显示屏，可显示电池电量，时间，温度等。 11.保证在冷链信号差的时候，采集器能够正常采集，再次连接之后，数据不中断。 12.云终端可根据用户需要选择时间段和时间点打印和记录，并且可单独打印极值。 13.需提供制造厂家针对本项目的产品技术参数确认函（加盖公章） |
| 3 | 冷藏箱（2-8°C） | 1.工作条件：220V，50Hz 2.样式：立式 3.制冷方式：风冷 4.容积：≥330L 5.箱内温度：2-8℃ 6.防凝露：采用离线镀膜钢化玻璃门，放凝露效果好。 7.安全报警：高低温报警.传感器故障报警.开门报警.断电报警 8.压缩机.风机：进口品牌压缩机.EBM风机； 9.控温方式：微电脑控制，数码温度显示,显示分辨率0.1℃ 10.生产厂家具有医疗器械生产许可证； 产品具有医疗器械注册证 |
| 4 | 血液冷藏箱（2-8°C） | 1.有效容积≥120L 2.箱内温度：4±1℃ 3.300毫升血袋不少于64袋. 4.微电脑控制，专业风冷设计. 5.6个高精度温度传感器设计，2个用于监测模拟瓶内液体中心温度，准确监控箱内温度。 6.电加热玻璃外门，在80%湿度下，有效防凝露，透明塑料内门，双层保温。 7.测温孔设计，方便安装冷链监控系统。 8.LED照明灯，可移动搁架，浸塑钢丝存血框，方便使用，便于清理。 9.血液分类存放，配备血液标签。 10.不锈钢内胆，持久防腐，便于清理。 11.安全锁设计，防止随意开启。 12.进口品牌压缩机，EBM风机，使用寿命长 13.多种报警：高低温报警.断电报警.开门报警.传感器故障报警.电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）； 14.厂家资质：医疗器械生产许可证，.产品质量合格证。 *15.需提供制造厂家针对本项目的产品技术参数确认函（加盖公章） |
| 5 | 万分之一天平 | *1.后置式电磁力传感器 2.量程指示白光大屏幕液晶显示器 3.高灵敏度轻触按键 4.内藏式下称吊钩 5.RS232接口模块.四级防震 6.独立清零.去皮按键.双向通讯 *7.称量速度可调 显示方式可调 稳定性补偿. 8.全量程范围去皮 自动零位跟踪可调 9.自动故障诊断 传感器过载保护 10.计数.百分比称重 多种称量单位转换 11.内置砝码一键式校准 12.天平开机后会对该天平进行一次全自动校准 *13.温度变化1.5℃后，会自动对天平进行内部砝码校准。 *14.时间每隔2小时，会自动对天平进行内部砝码校准。 15.可读性 (d)：0.1 mg 16.称量范围(最大)：220g 17.重复性：±0.1mg 18.线性：±0.2mg 19.稳定时间：3秒 20.预热时间：45分钟 21.称量单位：g, oz, ct, lb 22.计件称量的最小称重：0.1 mg 23.秤盘（不锈钢）：ø 90 mm 24.可允许的环境条件：+10℃ to +30℃ 25.环境湿度范围：20 ~ 85 % 相对 (非冷凝) 26.电源输入电压：AC 230 V, 50-60Hz 27.接口：RS232C *28.需提供制造厂家针对本项目的产品技术参数确认函（加盖公章） |
| 6 | 洁净台 | 1.产品类型：双人单面洁净工作台 2.气流模式：垂直层流 3.外形尺寸：≥1370*620*1730mm 4.工作区尺寸：≥1300*550*520mm 5.工作台面高度：≥750mm 6.工作区洁净度：100级 7.操作台面平均菌落数≤0.5CFU 8.工作区风速：0.30～0.45m/s； 9.工作区内部照度：≥300LX 10.噪声：≤65分贝 11.采用防潮.阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP） 12.具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命 13.前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm 14.工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出 15.内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳 16.1个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44 17.三位互锁，紫外灯与照明灯.前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险 18.具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象 19.紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害 20.可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒 21.紫外灯延时启动时间.杀菌时间长短.预约启动时间.风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用 22.电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备 23.底座设有4个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位 24.所投产品需提供制造厂家ISO9001认证，医疗器械生产许可证. 25.质量保证期：整机保修3年。 26.售后：2小时反应，24小时上门。 |
| 7 | 低速离心机 | - 变频电机，数码显示 2.钢制机身.不锈钢离心室 3.铝合金转子 4.电子门锁保护，确保安全 5.电子安全门锁，独立电机控制 7.运行中可修改转速，离心力，时间等参数 8.9级升降速可调 9..最高转速：4200 r/min 10.最大离心力 2680 xg 11.最大容量 24x10ml（真空采血管）角转子 12.定时范围 1min~99min 13.噪 声 ：≤65dB（A） 15.电机： 变频电机 16.电 源 ：AC 220V 50HZ 10A 17.功 率 250W *18.厂家在省内必须具有定点售后服务中心，为后期售后服务提供保障。提供证明材料。 *19.需提供制造商针对本项目加盖公章的技术参数确认函 20.转子适用参数： 转子; 容量; 最高转速; 最大离心力. 1; 24x2-10ml真空管; 4200r/min; 2680xg. |
| 8 | 可移动紫外线灯 | 仪器特性 1. 型式为移动式 2. 电源：220V±22V 50Hz±1Hz。 3. 输入功率为 80VA。 4. 使用环境：环境温度：5~40℃；相对湿度：80%； 5. 安全防护分类为 I 类； 6. 灯臂长度为：715mm±2mm，灯臂调节角度为：0︒~180︒； 7. 定时范围：0~120 分钟，其最大定时误差≤15min； 8. 灯管紫外线强度≥214um/cm 2 。 9. 对大肠杆菌，白色葡萄球菌杀灭率大于 3.0。 10. 可对消毒车遥控开关使用。 |
| 9 | 混匀器 | 1.振荡转速（固定）： 3000rpm 2.振荡幅度： φ4.5mm 3.认 证： CE, RoHS, WEEE 4.颜 色：蓝色 5.振荡方式： 圆周振荡 6.最大容量（1个试管）： 80ml 7.最大试管直径： φ30mm 8.外形尺寸： 96x85mm 9.机壳防护等级： IP40 10.净 重： 0.55kg 三.工作条件 1.电 源：AC100~240V, 50Hz /60Hz 2.最大功率：5W 3.使用环境：温度5~40℃，相对湿度 ≤80% |
| 10 | 生物安全柜 | 一.技术参数 1.安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）内部尺寸：≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。 （3）风速：平均下降风速：≥0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 文件（4）系统排风总量：500 m3/h （5）额定功率：1800W （6）噪音等级：≤65dB（A） （7）照明：≥1000lx （8）过滤效率:采用防潮.阻燃玻璃纤维超高效过滤器（ULPA），洁净度等级10级，使空气更洁净更安全，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.9995%（99.9995%） （9）使用人数：1—2人 二.结构功能特点： 1. LCD液晶屏显示，可显示下降风速.流入风速.过滤器寿命.紫外灯预约时间.日期/时间.正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况； 2. 温湿度传感器及风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态； 3.具有紫外灯一键式预约功能，可通过一键式预约紫外灯自动开启/关闭时间.灭菌时间，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警； 4.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆.防碎及防紫外的功能，前窗玻璃可实现下拉操作，方便清洁玻璃上部，避免死角 5. 安全性能保障：具备紫外系统.荧光灯.前窗及风机的四者联动互锁系统； 6.智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警.温湿度过高/过低报警.硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警 7. 防水插座定时技术：要具有双防水插座设计，可实现定时功能，整机具有断电保护功能。 8. 智能恒风速设计技术，保持柜内恒定风速； 9. 气流阻断技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧采用气流阻断技术，杜绝安全防护盲点 10.独特的专业气流组织模式设计及V型进风口设计，使工作台面气流更均匀； 11.人性化设计：进风口的提手设计.可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳； 12.组合式底架万向脚轮设计.无任何裸露螺纹。 13.所投产品需提供制造厂家ISO9001认证，医疗器械生产许可证。 |
| 11 | 全自动核酸提取仪 | 主要技术参数： 一.产品应用：可从咽拭子.血清.血浆.全血.增菌液.组织.干血斑等多种类型的样本中实现全自动.快速提取到所需要的目标核酸； 二.运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程； 三.技术要求 1.处理能力：一次性完成96个样本的提取；20分钟内完成全部实验。 2.操控方式：通过仪器内置的液晶触摸屏进行触控操作； 3.混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套使样本与试剂的充分混合； 4.运行噪音：运行最大噪音不超过60分贝； 5.程序管理：仪器内置10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建.编辑.删除程序等操作； *6.二维码识别：可外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预； 7.污染防控： 7.1.实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为60分钟； 7.2.实验舱具备外排式独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶； 8.数据接口：USB； 9.配套试剂：具有预封装的病毒.全血.细菌.组织.干血斑等配套提取试剂盒，其中病毒.全血.细菌提取试剂盒具备独立的医疗器械注册证； 10.配套耗材：单条六联管.96深孔板两种不同耗材； 三.商务要求： 生产厂家已通过ISO:9001和ISO:13485体系考核； 配置要求： 主机*1台； 扫码枪1个； 单样本耗材支架*2个； *需提供制造商针对本项目加盖公章的技术参数确认函 |
| 12 | 实时荧光定量PCR仪 | 1.激发光源：大功率LED冷光源 2.检测器：高灵敏度光电传感器 3.*样本容量：96孔， 在同一个反应程序中可同时运行1-96个样本 4.荧光检测波长：多通道检测完全规避交叉干扰，无需任何繁杂的校正 通道1:470nm-510nm 通道2:530nm-565nm 通道3:580nm-620nm 通道4:630nm-665nm 通道5: 610red 通道6: 670red *5.可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5 使用最佳滤光片组合,通道之间无干干扰，仪器适用开放式试剂。 6.软件应用：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增 多项目管理设置程序管理、项目实验运行程序安全密码锁定功能,分析软件试剂封装技术功能,自动判断分析 7模块温度范围：4℃-99℃；控温范围广，试剂可以在机器上4℃保存 8检测动力学范围：100-1000 9反应容积：15ul-100ul 10.升温速率(MAX)：4.0℃/S 11*温控精度（HRM高分辨熔解曲线）：±0.1℃ 12.断电保护：有断电保护功能 ，在实验过程中遇到断电时,具有程序记忆功能,来电时可继续运行 13.*热 盖：电子自动锁控热盖；运行时热盖自动调节及锁住功能，根据不同的反应管而自动调节位置，保证反应体系不挥发，确保定量的准确性。在运行时自动锁住功能可以防止实验时误操作。 14.操作软件：全中文/全英文 检测分析软件升级方便，功能齐全，容错性强，模板编辑方便，自动生成独立的打印报告单，报告数据可共享， |
| 13 | UPS电源 | UPS主机 1. 额定容量：20KVA+10KVA。 2. 输入标称电压：380VAC 3. 输入电压范围：208VAC-520VAC。 4. 输入频率：46～54 Hz or 56～64Hz。 5. 输出电压：220/230/240VAC可调。 6. 输出电压精度：±1% 7. 输出频率：50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1 Hz。 8. 谐波失真：≦3%THD(线性负载)。 9. 电池电压及数量：192VDC（16只）/216VDC（18只）/240VDC（20只）可调。 10.充电电流：预设4A, 1A/2A/4A/6A可调。 11.充电方式：三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现 12.提供节能效果(ECO模式)。 13.具有旁路维护设计。 14.具有紧急电源关闭（EPO）。 15.显示方式：LCD+LED。 16.显示内容：系统状态.负载大小.电池容量.市电模式.电池模式.旁路模式.输入/出电压.故障指示。 17.效率：≥93%。 18.通讯接口：智能卡插槽+USB+232 二.蓄电池 1.电池类型：铅酸蓄电池。 2.电池规格：HSG12-65AH+HSG12-24AH。 3.电池数量：32只。 4.浮充充电电压（Vdc）：13.6-13.8V 25℃。 5.电池内阻（Ω）：25℃条件完全充电内阻约为5mΩ。 6.电池气密性：用0.200-0.205KG/cm2 压力检测电池气密性合格。 7.容量保存率（%月）25℃条件下97%。 8.电池使用寿命（年）：设计寿命为7-10年（25℃-20℃）。 9.工作温度范围（℃）：15℃～40℃。 10.自放电容量损失：25℃条件下3%月。 11.正极采用独特的铅钙板栅，降低了板栅的腐蚀速度率，延长电池的使用寿命。 12.负极采用独特的铅钙板栅，提高析氢点位，减少气体的析出。 13.蓄电池气体复合效率（%）：99%以上。 14.外壳材料：阻燃ABS树脂，符合UL94V-0与UL94HB等级。 15.蓄电池通过抗9烈度地震。 三.电池柜 1. 每个柜子装16块电池。 2. 加厚铁皮组装柜子。 3. 内含2P空开和BVR6mm²线。 |
| 14 | 全自动高压灭菌器 | 一、主要参数 1、灭菌有效容积≥54L 2、额定工作压力0.22MPa 3、额定工作温度134℃ 4、热均匀度≤±1℃ 5、计时选择范围0～99min 6、温度选择范围0～134℃ 7、功率 / 电源电压4500W /AC220V.50Hz 8、产品特性设有自动进水、灭菌、计时、排汽全自动功能 9、安全特能内压大于0.027MPa时门不能打开，具有自锁功能断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 二、仪器特点 1、安全可靠全自动程序操作控制且LED液晶屏全程显示灭菌过程对话框,灭菌过程自动控制，无须监管，具有器械、敷料、液体、固定模式，自定义可自由设置灭菌温度、灭菌时间、干燥时间，操作方便，快捷，程序稳定，安全！ 设有对蒸汽控制温度103～134℃,以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行消毒灭菌。 2、设有对温度控制50～101℃,以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行煮沸。 设有计时器，当灭菌温度升至预选温度值时，计时器将自动倒计时，灭菌结束后，将自动泄压排汽并切断加热电源，排汽泄压并发出报警声以提示程序工作结束。 设有灭菌室内冷空气具有自动泄出装置，确保灭菌效果。 3、本机电加热元件为外置蒸汽发生器，热效率高，电源电压为AC220V，使用时应可靠接地。 4、设有超温、超压自动保护装置：装有开启式安全阀，正常灭菌时,安全阀关闭，当灭菌器内压力超过最高允许使用范围时，安全阀能自动启跳，释放超压蒸汽，待灭菌器内的蒸汽压力回降至正常值时，再自动关闭，起到确保安全使用的作用。 5、开门内压大于0.027MPa时不能打开，具有自锁功能；发生器装有过热保护器。在未加水或在使用过程中出现缺断水现象，能自动切断电源。断水等故障时，泄压阀自动打开，并将蒸汽排放。 6、装有过载漏电保护器，在线路中出现漏电，或者发生过电压时，能自动切断电源。 7.整机全部用优质不锈钢特制，具有耐腐蚀、易保养、使用寿命长等优点。 8.需提供制造商生产经营许可证、压力容器设计制造许可证（复印件加盖鲜章） 9、本产品需提供医疗器械注册证 *10、投标产品须满足生物安全性能要求。 |
| 15 | 冷冻高速离心机 | 一、主要技术参数： 1.最高转速：≥15000rpm 2最大离心力（rcf）：≥21370×g， 3固定角转：0.2ml/0.5ml/1.5ml/ 2ml×24,5ml*18 4时间控制：30s-99min,HOLD连续运行 5温度控制范围：-20℃~40℃ 6最大加速时间：25s 7最小减速时间：25s 8 噪音（DB）：≤56 8电机类型：无碳刷电机 9质量保证：两年的质保期，制造厂家终身服务 二、主要功能： 1 静态预制冷模式，离心机门关闭状态下，只要设定温度低于环境温度，压缩机即自动制冷 2 强力制冷系统，制冷效率高，在室温25℃，最高转速下，仅需7分钟，腔内温度即可迅速降至2℃，并确保样品温度保持2℃以下 3 运行结束上盖依然关闭，保持离心腔温度，保护样品 4生物安全转子，在离心过程中不会因样品泄露造成微生物污染，确保生物安全 5高强度铝合金转子，可耐受高压消毒（不含转子盖），无限次使用寿命 6灵活方便，占地面积非常小 7面板控制：按钮和数字显示 8速度显示：rpm/rcf可相互转换，单独按键 9速度控制：单独的瞬时离心键，可做瞬时离心，提高工作效率 10安全性能：转子自动识别功能；自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高；已通过CE DN61010-2-20 离心机爆炸测试，最大程度保证安全 11.配置：2ml×24（可根据要求调换） *12需提供制造商针对本项目加盖公章的技术参数确认函 |
| 16 | 恒温培养箱 | 1.外形尺寸（长×宽×高）(mm)：715×600×840 2.内腔尺寸（长×宽×高）(mm)：570×400×570 3.控温范围：RT+5～100℃ 4.升温时间（60℃）：20min 5.温度均匀性（60℃）：±0.5℃ 6.温度波动度（60℃）：±0.3℃ 7.30S恢复时间（60℃）：13min 8.额定功率（kW）：0.55 9.载物托架：2块 |
| 17 | 水浴箱 | 主要技术参数： - 电源：220V 50Hz - 控温范围：室温+5℃~100℃ - 内胆尺寸：300x490x190mm - 加热功率：≥1200W - 工作孔数：6孔 |

血清实验室设备招标参数

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加样器 | 招标参数： 1.可选量程范围：0.2-2μl，0.5-5μl，1-10μl，2-20μl，5-50μl，10-100μl，20-200μl，100-1000μl，0.5-5ml，1-10ml *2.整支高温高压灭菌，化学耐受性良好，可在紫外线下消毒。 *3.具有液量联动装置（AVG），与移液器腔体分离，使其处于一个相对恒温的环境，避免了手部温度对移液精确度的影响。 4.轻巧操控按钮设计可降低推放移液按钮所需的力度，从而实现轻松.顺畅.平稳的移液。 5.双控按钮设计，顶部的旋转式按钮帽可确保操控流畅，稳定的移液，同时防止由于意外操作所造成的误差。下部的液量调节旋钮用于精细的移液操作，手感好，调拨容易。按钮顶端由柔软的塑料材料制成，抓握舒适，利于轻松设定液量。 6.超大清晰的显示屏，便于轻松的设定液量。具有微调功能的标尺，可以让使用者轻松地检查最后一位小数，显示屏的旁边独立的ID识别标签槽可以容易的放入个性化的 ID 识别标签，同时提供三枚预制标签。 7 .舒适的放松指靠可让使用人员在每次移液间隙放松手部，减少出现反复压力损伤（RSI）的风险。 8.简单的实验室维护及校准，使用包装附送的工具可以内部清洁保养。 |
| 2 | 低温冰箱（-40°C） | 一.医用冰箱存放血浆.菌种等 1.温控范围:-20℃～-40℃ 2.容积:≥276升 3.样式:立式 4.温控系统:微电脑控制，控制精度0.1度，数码显示。 5.进口压缩机和风机，高效制冷，使用寿命更长； 6.报警系统:高温报警.低温报警.传感器故障报警.环温高报警.断电报警.门开报警.电池电量低报警； 7.抽屉式设计，不少于6个。 8.内胆为PS防腐抗氧化板。 9.100mm加厚保温层高密度保温层，超微孔发泡技术，超强保温效果。 10.资质:生产厂家需具有医疗器械生产许可证。 二.冷链监控系统（选配） 1.应具有监控医用冰箱温度，实时传输数据，输出器液晶显示温度.湿度.电池等信息。 2.可自行根据需求设置温度，湿度报警上限，具备数据打印功能 3.当温度出现超温，可通过短信，并且可通过微信公共号等方式通知相关人员 4.可根据院方要求增加采集数量，方便统一管理 5.最多具有采集路线为两路，数据采集可使用WIFI或GPRS流量。 6.应具有采集探头温度精度±0.4℃ 7.应具有采集探头的温度范围-100～80℃ 8.工作温度：-40～80℃ 9.应具有分等级管理，数据导出可打印 10.1英寸液晶显示屏，可显示电池电量，时间，温度等。 11.保证在冷链信号差的时候，采集器能够正常采集，再次连接之后，数据不中断。 12.云终端可根据用户需要选择时间段和时间点打印和记录，并且可单独打印极值。 13.需提供制造厂家针对本项目的产品技术参数确认函（加盖公章） |
| 3 | 血液冷藏箱（2-8°C） | 1.有效容积≥120L 2.箱内温度：4±1℃ 3.300毫升血袋不少于64袋. 4.微电脑控制，专业风冷设计. 5.6个高精度温度传感器设计，2个用于监测模拟瓶内液体中心温度，准确监控箱内温度。 6.电加热玻璃外门，在80%湿度下，有效防凝露，透明塑料内门，双层保温。 7.测温孔设计，方便安装冷链监控系统。 8.LED照明灯，可移动搁架，浸塑钢丝存血框，方便使用，便于清理。 9.血液分类存放，配备血液标签。 10.不锈钢内胆，持久防腐，便于清理。 11.安全锁设计，防止随意开启。 12.进口品牌压缩机，EBM风机，使用寿命长 13.多种报警：高低温报警.断电报警.开门报警.传感器故障报警.电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）； 14.厂家资质：医疗器械生产许可证，.产品质量合格证。 *15.需提供制造厂家针对本项目的产品技术参数确认函（加盖公章） |
| 4 | 高速离心机 | 一、主要技术参数： 1.最高转速：≥15000rpm 2最大离心力（rcf）：≥21370×g， 3固定角转：0.2ml/0.5ml/1.5ml/ 2ml×24,5ml*18 4时间控制：30s-99min,HOLD连续运行 5温度控制范围：-20℃~40℃ 6最大加速时间：25s 7最小减速时间：25s 8 噪音（DB）：≤56 8电机类型：无碳刷电机 9质量保证：两年的质保期，制造厂家终身服务 二、主要功能： 1 静态预制冷模式，离心机门关闭状态下，只要设定温度低于环境温度，压缩机即自动制冷 2 强力制冷系统，制冷效率高，在室温25℃，最高转速下，仅需7分钟，腔内温度即可迅速降至2℃，并确保样品温度保持2℃以下 3 运行结束上盖依然关闭，保持离心腔温度，保护样品 4生物安全转子，在离心过程中不会因样品泄露造成微生物污染，确保生物安全 5高强度铝合金转子，可耐受高压消毒（不含转子盖），无限次使用寿命 6灵活方便，占地面积非常小 7面板控制：按钮和数字显示 8.速度显示：rpm/rcf可相互转换，单独按键 9.速度控制：单独的瞬时离心键，可做瞬时离心，提高工作效率 10.安全性能：转子自动识别功能：自动失衡识别，标配气密性离子转子，生物安全性高 11.配置：2ml×24（可根据要求调换） *12.需提供制造商针对本项目加盖公章的技术参数确认函 |
| 5 | 可移动紫外线灯 | 仪器特性 1. 型式为移动式 2. 电源：220V±22V 50Hz±1Hz。 3. 输入功率为 80VA。 4. 使用环境：环境温度：5~40℃；相对湿度：80%； 5. 安全防护分类为 I 类； 6. 灯臂长度为：715mm±2mm，灯臂调节角度为：0︒~180︒； 7. 定时范围：0~120 分钟，其最大定时误差≤15min； 8. 灯管紫外线强度≥214um/cm 2 。 9. 对大肠杆菌，白色葡萄球菌杀灭率大于 3.0。 10. 可对消毒车遥控开关使用。 |
| 6 | 混匀器 | 1.振荡转速（固定）： 3000rpm 2.振荡幅度： φ4.5mm 3.认 证： CE, RoHS, WEEE 4.颜 色：蓝色 5.振荡方式： 圆周振荡 6.最大容量（1个试管）： 80ml 7.最大试管直径： φ30mm 8.外形尺寸： 96x85mm 9.机壳防护等级： IP40 10.净 重： 0.55kg 三.工作条件 1.电 源：AC100~240V, 50Hz /60Hz 2.最大功率：5W 3.使用环境：温度5~40℃，相对湿度 ≤80% |
| 7 | 生物安全柜 | 一.技术参数 1.安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）内部尺寸：≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。 （3）风速：平均下降风速：≥0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 文件（4）系统排风总量：500 m3/h （5）额定功率：1800W （6）噪音等级：≤65dB（A） （7）照明：≥1000lx （8）过滤效率:采用防潮.阻燃玻璃纤维超高效过滤器（ULPA），洁净度等级10级，使空气更洁净更安全，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.9995%（99.9995%） （9）使用人数：1—2人 二.结构功能特点： 1. LCD液晶屏显示，可显示下降风速.流入风速.过滤器寿命.紫外灯预约时间.日期/时间.正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况； 2. 温湿度传感器及风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态； 3.具有紫外灯一键式预约功能，可通过一键式预约紫外灯自动开启/关闭时间.灭菌时间，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警； 4.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆.防碎及防紫外的功能，前窗玻璃可实现下拉操作，方便清洁玻璃上部，避免死角 5. 安全性能保障：具备紫外系统.荧光灯.前窗及风机的四者联动互锁系统； 6.智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警.温湿度过高/过低报警.硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警 7. 防水插座定时技术：要具有双防水插座设计，可实现定时功能，整机具有断电保护功能。 8. 智能恒风速设计技术，保持柜内恒定风速； 9. 气流阻断技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧采用气流阻断技术，杜绝安全防护盲点 10.低噪绿色节能模式：在智能模式下人体感应模块监测到人员未在操作区15分钟以上，微电脑程序自动将安全柜切换到LNS模式，实现降噪节能，提高过滤器使用寿命 11.独特的专业气流组织模式设计及V型进风口设计，使工作台面气流更均匀； 12.人性化设计：进风口的提手设计.可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳； 13.组合式底架万向脚轮设计.无任何裸露螺纹。 14.所投产品需提供制造厂家ISO9001认证，医疗器械生产许可证。 |
| 8 | 高压灭菌器 | 一、主要参数 1、灭菌有效容积≥54L 2、额定工作压力0.22MPa 3、额定工作温度134℃ 4、热均匀度≤±1℃ 5、计时选择范围0～99min 6、温度选择范围0～134℃ 7、功率 / 电源电压4500W /AC220V.50Hz 8、产品特性设有自动进水、灭菌、计时、排汽全自动功能 9、安全特能内压大于0.027MPa时门不能打开，具有自锁功能断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 二、仪器特点 1、安全可靠全自动程序操作控制且LED液晶屏全程显示灭菌过程对话框,灭菌过程自动控制，无须监管，具有器械、敷料、液体、固定模式，自定义可自由设置灭菌温度、灭菌时间、干燥时间，操作方便，快捷，程序稳定，安全！ 设有对蒸汽控制温度103～134℃,以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行消毒灭菌。 2、设有对温度控制50～101℃,以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行煮沸。 设有计时器，当灭菌温度升至预选温度值时，计时器将自动倒计时，灭菌结束后，将自动泄压排汽并切断加热电源，排汽泄压并发出报警声以提示程序工作结束。 设有灭菌室内冷空气具有自动泄出装置，确保灭菌效果。 3、本机电加热元件为外置蒸汽发生器，热效率高，电源电压为AC220V，使用时应可靠接地。 4、设有超温、超压自动保护装置：装有开启式安全阀，正常灭菌时,安全阀关闭，当灭菌器内压力超过最高允许使用范围时，安全阀能自动启跳，释放超压蒸汽，待灭菌器内的蒸汽压力回降至正常值时，再自动关闭，起到确保安全使用的作用。 5、开门内压大于0.027MPa时不能打开，具有自锁功能；发生器装有过热保护器。在未加水或在使用过程中出现缺断水现象，能自动切断电源。断水等故障时，泄压阀自动打开，并将蒸汽排放。 6、装有过载漏电保护器，在线路中出现漏电，或者发生过电压时，能自动切断电源。 7.整机全部用优质不锈钢特制，具有耐腐蚀、易保养、使用寿命长等优点。 8.需提供制造商生产经营许可证、压力容器设计制造许可证（复印件加盖鲜章） 9、本产品需提供医疗器械注册证 *10、投标产品须满足生物安全性能要求。 |
| 9 | 水浴箱 | 主要技术参数： - 电源：220V 50Hz - 控温范围：室温+5℃~100℃ - 内胆尺寸：300x490x190mm - 加热功率：≥1200W 工作孔数：6孔 |
| 10 | 酶标仪 | 1. 检测模式： 光吸收 2.光源： LED节能光源, 自动校准。 3.光电检测器 ：硅光电二极管检测器 4. 板型： 96微孔板(包括条状微孔板) 5. 测量模式： 终端法、动力学和多标记（波长）测量 6.测量通道： 8 通道 7测量范围： 0-4 OD 8.测量分辨率： 0.0001 OD 9．波长范围： 400 - 750 nm 10*.滤光片： 多至8个（滤光片位置），标准配置：405，450，492和620nm滤光片 11.准确度（450/492 nm）：0.000-2.000 OD ≤ （0.5%+0.010 OD）； 2.000-3.000 OD ≤ （1%+0.010 OD） 12.精密度/ 重现性(450/492 nm)：0.000-2.000 OD ≤ （0.5%+0.005 OD） 2.000-3.000 OD ≤ （1.0%+0.005 OD） 13.线性：0.000-2.000 OD ≤ 1.0% 2.000-3.000 OD ≤ 1.5% 14*.震荡模式： 线性震荡， 4种不同模式 15. 计算机接口：带USB1.1/2.0。 16*. 保修服务：2年保修，终生维护。 17*.软件：原装中文操作软件： • 支持定性和定量EIA分析 * 支持所有主要的曲线拟合模式 * 全面的质控管理功能 • 多种格式的数据导入和导出功能（Excel，ASCII，ASTM） • 多种动力学数据的分析简化功能（如平均和最大斜率，酶动力学参数等） • 向导式用户界面 * 软件九种语言（含中文）可选 |
| 11 | 洗板机 | 1.洗板头：8，16通道洗板头可选，注液针和排液针分开； 2.洗液通道：1，2或4位洗液通道； 3.适用酶标板类型：无需更换洗板头，即可清洗U型（圆底）、V型或平底96孔微孔板； 4.注液量：清洗时50-3000ul, 增量50ul步进； 注液时50-400ul，增量50ul步进； 5清洗功能：可实现ELISA板强洗和柔性细胞滴洗二合一功能； 6.残留量： 交叉吸液≤1.8ul/孔； 7.注液准确度：≤1.2%（300ul注液量，注液速率：3；8针洗头）； 8.注液一致性CV: 整板≤2.5%（300ul注液量，注液速率：3；8针洗头）； 9*.排液注液速率：软件可调； 10*.排液方式：具有孔内单点排液及双点排液两种模式； 11.清洗程序：可定义并储存多达20个清洗程序； 12*.震荡功能：线性震荡：高、中、低三种震荡强度可调； 13.选配模块：可选配真空抽滤模块和磁珠分离模块， 高级真空抽滤：-150至-850mBar 绝对压强 低级真空抽滤：-50 至-150mBar 绝对压强 14*.操作软件： 标配联机操作软件，可实现电脑编程。 |

注：技术参数带*条款不得有偏离，否则按无效招标处理。

# 第六章 合同条款

双方自拟